# 五里亭大桥水站、乌泥角水站运行维护项目采购需求

1、项目概况

1.1东莞（韶关）产业转移工业园五里亭大桥水质自动监测站（简称“五里亭大桥水站”）、东莞（韶关）产业转移工业园乌泥角水质自动监测站（简称“乌泥角水站”）属省管水站，分别位于韶关市武江区和曲江区。监测项目有水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮9项。

1.2本项目运维服务期

1.2.1运维服务期暂定为半年，或按省中心委托第三方运维机构后结束合同，运维服务期采用优先结束运维服务的时间顺序为准，采购人提前1个月通知中标人交接。

1.2.2运维合同签订后至2023年12月5日为交接过渡期，实际运维开始时间以完成运维交接时间为准。

2、总则及项目范围

本次采购的项目为水质自动监测系统的运行维护及管理。要求投标人根据采购需求负责水质自动监测系统的运行维护及管理工作。

2.1管理范围包括：

2.1.1 监测仪器：五里亭大桥水站、乌泥角水站现有的地表水水质在线监测仪器。

2.1.2 其它设备及设施：水站内包括控制系统、配电系统、给排水系统、采水系统、数据传输系统、防雷系统、通讯设施等的配套系统。

2.2 管理内容包括：

2.2.1 提供并定期更换水站系统和仪表所需的试剂（更换周期不高于1个月）与各种备品备件。

2.2.2 对水站系统和仪表进行定期检修、保养。

2.2.3 保持仪器设备间的清洁工作。

2.2.4及时排除水站系统和仪表出现的故障。

2.2.5 对水站仪表进行定期校准。

2.2.6承担水站质量保证工作，配合业主方进行质量控制、应急监测工作。

2.2.7水站运行维护期间产生的供电、供水、网络费用均由运维单位支付。

2.2.8运行维护期间，技术人员的相关费用以及交通、采水、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养所发生的费用等均由运维单位支付。

2.2.9定期向韶关驻市站上报水站自动监测仪器的有效数据、数据捕获率、仪器运转率及维护、运行情况报告。正常情况下数据有效率需达到90%以上。

2.2.10运行维护期间，如遇水站更换或新增仪器，配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到指定的管理平台中。

2.3 运维工作须保证：

2.3.1 设备运行：正常、稳定、维护及时快捷。

2.3.2 数据传输：实时、有效、准确、连续、可靠、安全，可供主管部门随时抽查调用。

2.4  承包方式为包工包料，包括运维所需的试剂、易损件、备品备件，但不包括不可抗拒原因产生的设备、设施损坏。

2.5  在运行维护及管理期间，中标人须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，确保运维的各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求，真正发挥水质自动监测系统及预警监控平台的效能和作用。

2.6财产保护：委托运行维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运维及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。对于不可抗力造成的资产损毁，由采购人、托管方和中标人三方协商处理。

3、运维水站监测项目

| 序号 | 水站名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 五里亭大桥水站 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 2 | 乌泥角水站 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |

4、总体要求

4.1对投标人的要求

4.1.1投标人在中国应具有地表水水质自动监测站的实际运维案例。

4.1.2投标人资金保证充足。

4.1.3投标人应为本项目在韶关市设立服务或办事机构。

4.1.4投标人应具备完善的系统配件供应渠道。

4.1.5投标人应具备完善的国内外仪表配件供应渠道。

4.1.6 投标人应具备一定数量的相关领域的技术人才；投标人应具备水质自动监测系统运维及管理的人才、技术；同时具备相当的能力和条件，可以对水站的运维维护模式作深入的研究。

4.1.7在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人拥有管理自主权，但没有对外经营权。

4.1.8在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人须接受业主代表的定期或不定期检查和考核。

4.1.9中标人应承担监测数据的保密责任，中标后签署保密协议。

4.1.10不论何时，中标人无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

4.1.11投标人应建立系统化、规范化和标准化的运维规范程序。

4.1.12投标人应编制作业指导书。

4.2 对投标人的装备要求

4.2.1 投标人应具有水质自动监测系统的分析仪表备用机，在仪表发生故障不能在短期内维修完毕时可直接使用备用机替代工作；备用机应具有中华人民共和国计量器具型式批准证书；具有环保部环保产品认证证书。

4.2.2 投标人应具有水质自动系统常规参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）的实验室分析仪器和五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）便携式仪器，并具备相应的CMA资质认定的检测能力或委托具备CMA资质认定的检测能力的单位，可在需要时用于水站的水样比对考核。

4.2.3 投标人应为本项目在韶关市内配备专业人员，巡检人员须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

4.2.4投标人至少应配备一台便携式五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）仪器，同时，还须配备便携式五参数仪器校准液，探头等备品耗材。

4.3 对投标人的运维管理要求

4.3.1运维管理期内，中标人应确保设备运转率≥95%（除去停水、停电、性能测试及其他不可抗力等特殊因素引起的故障）。

4.3.2 投标人应提供完整的地表水水质自动监测系统运维管理实施方案。

4.3.3 投标人应列明地表水水质自动监测系统运维及管理期间的各项费用预算开资。

4.3.4 运维管理期内，中标人应做好水站档案管理，包括站点信息、仪器设备、运行维护、进出记录等，并做到及时更新、定期整理，存放于水站或系统平台备查。
    4.3.5 运维管理期内，异常预警：中标人做好水站的日常监控工作，一旦出现非仪器设备故障导致的水质异常应立即启动预警响应，及时向业主方发送预警信息。

4.4对投标人运维技术人员资质要求

4.4.1中标人负责运维的技术人员需持证上岗，具有相关的专业知识，熟悉运维维护的使用技术与服务要求。

5. 技术规格和要求

5.1日常维护要求

5.1.1质量保证与质量控制实施要求

水站应按照规定的质控项目开展质控措施，并将结果报采购人。如果核查不合格，需及时查找原因，进行整改直到合格为止，整改情况需及时报采购人。

- 中标人每周到水站进行不低于一次以上巡检，对常规监测参数仪器至少进行一次标准溶液核查，要求连续测定2次；

- 中标人负责或委托具备CMA资质认定的检测能力的单位完成每月实际水样比对工作，出具CMA资质认定的监测报告，结果应符合表2至表3技术要求；

- 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮每月至少进行一次集成干预检查（浊度大于1000NTU可不进行集成干预检查），结果应符合表3技术要求；

- 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮每月至少进行一次加标回收测试（当周无需再做周核查），结果需符合表3技术要求；

- 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮每月至少进行一次多点线性核查，测试方法：按照仪器设定的量程，进行零点、低、中、高、4个浓度标样测试。

表1  常规参数质控措施及实施频次

| 质控措施 | 质控频次 | 实施参数 |
| --- | --- | --- |
| 标样核查 | 每7天 | pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮 |
| 多点线性核查 | 每月 | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮 |
| 实际水样比对 | 每月 | 水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮 |
| 集成干预检查 | 每月 | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮 |
| 加标回收测试 | 每月 | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮 |

表2  常规五参数运维技术要求

| 监测项目 | 标样核查 |  | 实际水样比对 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | — |  | ±0.5℃ |  |
| pH | ±0.15 |  | ±0.5 |  |
| 溶解氧 | ±0.3mg/L |  | ±0.8mg/L |  |
|  |  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |  |
| 电导率 | 标准溶液值＞100μS/cm | ±5% | 电导率＞100μS/cm | ±10% |
|  | 标准溶液值≤100μS/cm | ±5μS/cm | 电导率≤100μS/cm | ±10μS/cm |
| 浊度 | 浊度≤30NTU；浊度≥1000NTU | 不考核 | 不考核 |  |
|  | 30NTU＜浊度≤50NTU | ±15% | ±30% |  |
|  | 50NTU＜浊度＜1000NTU | ±10% | ±20% |  |

表3  氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮质控措施技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| 标样核查 | ±10% |  |  |  |
| 多点线性核查 | 相关系数r≥0.995 |  |  |  |
| 实际水样比对 | Cx＞BⅣ | 相对误差≤20% |  |  |
|  | BⅡ＜Cx≤BⅣ | 相对误差≤30% |  |  |
|  | Cx≤BⅡ | 相对误差≤40% |  |  |
|  | 除湖库总磷外，当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。 当湖库总磷自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅢ，认定比对实验结果合格。 注：①Cx为实验室分析结果； ②B为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）规定的水质类别限值； ③总氮河流无水质类别标准，可参考湖库标准。 |  |  |  |
| 加标回率测试 | 80%~120% |  |  |  |
| 集成干预检查 | Ⅰ～Ⅱ类 | 两者结果均低于BⅡ，认定集成干预检查结果合格（湖库总磷两者结果均低于BⅢ，认定比对实验结果合格）。 |  |  |
|  | Ⅲ～劣Ⅴ类 | ±10% |  |  |

5.1.2采配水单元维护要求

- 保证取水设备与水体接触部分清洁无杂物缠绕。定期测试取样水泵，保证水样抽取正常，采配水管路清洗且每年至少更换一次取水管道。

- 检查采水口周围水体颜色、嗅味、漂浮物、水位变化及杂物存在情况，并及时进行清理。

- 检查采样和排水管路是否有漏液或堵塞现象，采配水单元是否正常；需要时应清洗采配水单元，包括采水头、泵体、沉降池、过滤头、水样杯、阀门及相关管路等，对于无法清洗干净的应及时更换。

5.1.3预处理维护要求

保持预处理部分的清洁与正常处理效果。每周清洗预处理装置，每月更换易损备件，保证工作正常。

5.1.4电气控制维护要求

可根据用户需求改变采样频率或PLC程序。每周检修各类自控阀门，保证工作正常。

5.1.5仪表维护要求

- 定期更换易损备件和电极液。定期清洗仪表电极、管道、测量室、阀门及其他与水样、试剂接触的零件。

- 查看水质监测仪器及辅助设备的运行状态，判断运行是否正常；检查有无漏液现象。

- 检查试剂状况，是否需要添加或更换试剂。所用纯水和试剂须达到相关技术要求，更换周期不得超过规定的试剂保质期。

5.1.6数据传输要求

- 专人负责监控数据传输，发现数据传输故障，须在24小时内赶赴现场核实故障情况并即时向采购人报告。

- 专人24小时监控水站实时监测数据，发现水质异常（水质较水环境功能区划目标变差两个级别，或监测指标出现异常升高）时，立即赶往现场排查原因并电话报采购人，并记录水质异常原因。

- 检查上传至平台的数据与现场数据的一致性，仪器与控制单元的通讯线路是否正常。

- 对校准、质控、故障和异常等数据及时做出标识，并做好记录，以备抽查。

5.1.7其他维护要求

- 检查控制单元运行状态是否正常，工控机操作系统及软件有无中毒现象。

- 检查站房空调及保温措施，保持温度稳定；检查站房内水泵及空压机固定情况，避免设备振动的影响；检查空压机、不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等辅助设备运行状态，及时更换耗材。

- 检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠。

- 应及时清除站房周围的杂草和积水，检查站房是否有漏水现象，防雷设施是否可靠，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹没。

5.2 系统仪器故障处理要求

当系统仪器出现故障时，保证在12小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，及时以书面形式报告采购人，协商解决方案，可在满足《地表水自动监测技术规范（试行）》HJ 915-2017有关要求时，直接使用备用机替代工作。

5.3 仪器设备运行要求

5.3.1设备运转率应大于95%。

5.3.2中标人负责在运维期结束时，设备保持完好，在使用年限内（按规定8年）的仪器设备性能指标按照省中心制定的相应运维交接方案进行交接工作。

5.4 监测数据要求

5.4.1常规五参数每小时获得一个监测值，氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮每四小时获得一个监测值，可按采购人需要进行更改。

5.4.2中标人负责实时传输至省中心监控平台数据捕获率≥95%，数据有效率≥90%。（投标时须提供承诺函）

5.5设备校准要求

5.5.1设备的日常校准由中标人负责，按照质控措施要求按时完成仪器校准工作。

5.5.2监测数据的所有权归采购人，中标人需承担对监测数据的保密义务。未经采购人方同意中标人不得将监测数据告知第三方，或另作它用。

6. 付款方式

6.1项目运维费用分两期支付，每笔款项支付前，中标人均应提供等额发票。签订合同后，满3个月支付总额的的50%，尾款在运维期满并向业主提交合格的运行情况报告后再支付总额的40%。若实际运维服务期不足半年，按交接技术要求完成省级第三方运维机构运维交接后结束合同，采购人提前1个月通知中标人，运维费按实际运维月数结算。

6.2如因国家政策或法规变化、项目财政预算调整或未获批复、其他不可抗力等原因造成采购人需求变化，采购人有权根据实际情况变更采购范围，直至合同取消，采购人对此变更不承担任何责任。中标人所报单价不得调整。

7．考核与处罚

7.1发现监测数据造假，采购人有权终止合同。

7.2 未按照以上要求落实水站运维的，业主方有权视情节轻重对中标人实施人民币1～ 2万元的经济处罚。对于不可抗力造成未能按照以上要求落实水站运维的，由业主方和中标方协商处理。

7.3 中标人运维过程中出现以下情况扣减相应的运维费用：

1）日常运维每月达不到“日常维护要求”，每个水站每次扣减人民币1000元。

2）仪器设备运行每月达不到“仪器设备运行要求”，每个水站每次扣减人民币1000元。

3）系统仪器故障处理每月达不到“系统仪器故障处理要求”，每个水站每次扣减人民币1000元。

4）监测数据达不到“监测数据要求”，每个水站每次扣减人民币1000元。

7.4检验与考核：由采购人组织有关人员按有关规定及有关合同内容等进行。

7.5综合考核：

7.5.1  在运维期内，如运维资质不在有效期的时间超过两个月，则该运维期的考核不合格。

7.5.2 运维期内考核中，采购人对其进行质控抽查结果累计2次不合格；考核表中累计不合格单项目的个数或次数超过考核项目总数的40%，则该运维期的考核不合格。

7.6 运行考核

7.6.1采购人组织开展运维管理和质控考核，中标人运维达不到要求的，扣减相应的运维费或终止运维合同。

7.6.2中标人有下列情形之一的，按照运维合同规定，给予警告。警告三次仍不改正的，采购人有权中止运维合同。

- 拒绝或迟报审核数据的。

- 拖延、阻碍、拒绝质量检查的。

- 发现采样、分析、数据采集和传输等过程中，有人为干扰现象，未及时向采购人报告的。

- 未按要求开展运行维护，导致水站非正常运行的。

- 因运维不当导致仪器损毁的，中标单位应依运维合同的约定，承担相应责任。

8、交接方式

8.1业主方应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

(1)产品技术说明书(含安装、操作、维护)

(2) 电气接线图

(3) 产品技术标准（含验收标准）和试验方法

(4) 产品试剂配方（可提供范围）

(5) 通讯协议

8.2 业主可提供的运维条件：运维所需的水、电及数据传输用线路由业主方配合提供。

9、相关技术规范和标准

9.1  国家环境保护总局发布的HJ/T 96-2003至HJ/T 104-2003标准

9.2  国家标准分析方法及《水和废水监测分析方法》

9.3 《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》

9.4 《广东省地表水水质自动监测站建设与运行管理办法》

9.5 《地表水自动监测技术规范（试行）》HJ 915-2017

9.6 《国家地表水水质自动监测站常规五参数现场比对技术要求（试行）》

9.7《国家地表水水质自动监测站补充监测技术规定（试行）》