血滤机招标参数

- 治疗模式：可执行间歇性血液透析(HD)，血液滤过(HF)和血液透析滤过(HDF)治疗。

- ▲曲线功能：超滤曲线可设定≧10种固定曲线、≧20种自定义曲线。具有钠离子、碳酸盐、透析液流量、透析液温度和肝素曲线功能。

- ▲容量平衡腔控制，超滤速率0.1～3L/h或大于此范围，超滤泵误差：≦1%。

- ▲跨膜压范围: ﹣100mmHg～﹢600 mmHg,或大于此范围，动脉压监测范围：-300mmHg～+300 mmHg或大于此范围，静脉压监测范围：-50mmHg～+350mmHg或大于此范围。

- 置换液流量范围：20-400ml/min或大于此范围。

- ▲标配透析充分性功能: 显示Kt/v值，可进行尿素氮清除率实时监测。

- ▲具有血压测量功能。

- 标配内置电池,机器断电后可继续工作时间≥20分钟。

- 配置： 血泵1个、置换液泵1个、肝素泵1个、透析器夹子1个、进水/出水管各1根、消毒液吸管1根、消毒液支架1个、输液支架 1个、 超净滤器支架 1个、备用电池 1个、超净滤器2个。

- 整机保修三年以上。