**非接触性眼压计眼压计参数**

**一、总体需求**

**★1、所投产品具有有效的医疗器械注册证明。**

▲2、提供生产厂家有效的授权资料（如投标人为代理经销商）。

**二、主要技术规格和描述**

1、眼压测量范围：1mmHg ～ 60mmHg

▲2、眼压量测方式：非接触式的气压式侦测法

3、量程设置：Auto、30mmHg、60mmHg

4、工作距离：≧11mm

5、6mmHg≤眼压值＜16mmHg，允差：±1.5mmHg

16mmHg≤眼压值＜23mmHg，允差：±3mmHg

眼压值﹥23mmHg，允差：±5≥mmHg

▲6、测量重复性：＜10%

7、显示单位：mmHg / hpa

8、工作距离：11 mm

9、测量模式：具备全自动测量、自动测量、手动测量

10、全自动3D跟踪

11、量测次数范围为 1 到 3 次

12、下巴支架调整方式 :电动

13、显示器 :LCD 触控屏幕

14、打印方式 :热感式打印机

15、传输接口 :USB \*1、LAN\*1、RS-232\*1

**三、配置要求**

主机

防尘罩

其他必要相关附属套件等

全保3年