包埋打号机招标参数

- 采用非接触式激光标刻技术，无需墨盒或色带。

- ▲激光器：脉宽≦5ns、激光器中心波长≤400nm、输出功率＜2W，提供证明。

- 打印效果：字迹表面光洁度≧6微米、打印分辩率≧2500dpi,提供第三方检测机构检测报告。

- 打印附着力：耐腐蚀、耐摩擦，提供第三方检测机构附着力测试报告。

- 打码速度：≤3秒/个包埋盒，提供第三方检测机构报告。

- 打印兼容性：可打印含激光粉和不含激光粉包埋盒；同时可打印带盖和不带盖包埋盒。

- ▲上料容量：≥450个包埋盒。上料装置：≧6个料槽自动旋转装料，可同时打印≧6种颜色的包埋盒，驱动电机分度定位精度≤5弧分。

- 上料方式：装料管采用刚性料管，能够重复使用，可边打印边上料。

- ▲具有红外感应装置，出料满料后自动暂停，取料后自动启动打印；具有红外感应装置自动启停控制开关。

- ▲收集容量：≧8个包埋盒+收集托盘≧320个包埋盒。

- 收集托盘：≧320个唯一坐标，每个坐标对应一个包埋盒直立排放，且包埋盒之间不接触, 兼容智能病理标本管理系统，提供说明书证明。

- 具有语音控制功能：通过语音控制打码机可实现增加、打印、查询功能。

- ▲扫码功能：可用蜡块批量扫描仪和扫码枪1秒内识别二维码，提供证明材料。

- ▲外置自动收集器：采用料槽式结构，可抽拔互换，可收集≧100个包埋盒/盘，与打码主机联机控制全自动化运行。

- 电脑控制：一台电脑可以控制多台打码机。

- 软件兼容性：全中文界面，与LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。

- 整机保修五年以上。