整形美容科 植发设备 手术动力系统技术参数

- ▲1、产品的注册证适用范围适用于毛发移植手术。

- 2、可调节设定输出转速，并能数码显示当前转速。

- 3、可调节设定输出转速范围：2000～20000 r/min，调节步进为1000 r/min。

- ▲4、转速的允许误差在±1%范围内。

- 5、维持额定转速12000 r/min时，转矩不小于1.2 mNm。

- 6、堵转转矩不小于24 mNm。

- 7、使用时噪声不大于50dB（A加权）。

- 8、采用分离式手柄设计，方便手机进行单独消毒/灭菌。

- 9、配备医用脚踏开关，符合YY 1057-2016标准。

- 10、具备脚踏单踩计数功能，使用时每次踩下脚踏开关启动，计数进行累加。

- ▲11、具备智能取发计数功能，智能识别出每次毛囊钻取操作，实现自动计数累加。

- ▲12、具备不剃发取发功能，系统以固定角度振荡往复旋转，旋转角度设定范围：90～720°，调节步进为90°。

- ▲13、系统内置备用电源，当外部供电中断时，系统自动无缝切换由内部电源供电。

- 14、内置备用电源模块可供系统连续带载工作运行不少于12小时。

- 15、产品支持连续运行模式：按运行模式分类，产品符合连续运行的要求。

- 16、具有相互独立的主系统和副系统，主副系统的供电、控制、界面完全独立。

- ▲17、主系统和副系统分别具有各自独立的手柄接头，脚踏开关接口和电源开关。

- ▲18、主副系统可以同时运行工作，支持两位医师同时进行毛囊提取手术操作。

- 19、副系统可调节设定输出转速范围：2000～20000 r/min，调节步进为1000 r/min。

- 20、副系统的转速误差在±1%范围内。

- 21、副系统维持额定转速12000 r/min时，转矩不小于1.2 mNm。

- 22、副系统堵转转矩不小于24 mNm。

- 23、副系统使用时噪声不大于50dB（A加权）。

- 24、具有自动计数声音提示功能。

- 25、支持计数提示声音的音量调节设置，至少三档音量调节。

- 26、具有计数记忆功能，至少可保存两组计数记录。

- 27、支持USB扩展接口。

- 28、设备保修服务 厂家全保服务，保修期≧3年

配置 清单

| 手术动力系统 | 1 | 套 |
| --- | --- | --- |
| 微电机 | 2 | 支 |
| 手机 | 4 | 个 |
| 脚踏开关 | 2 | 只 |
| 数控制冷器 | 1 | 套 |
| 植发手术床 | 1 | 张 |
| 手术器械及消毒盒 | 3 | 套 |

注：打▲的为重要技术参数，但不作废标依据