### 听力测试仪（OAE）招标参数

#### 一、总体需求

★1、所投产品具有有效的医疗器械注册证明。

▲2、提供生产厂家有效的授权资料（如投标人为代理经销商）。

#### 二、主要技术规格和描述

- 1.手持式仪器

- 2.探头:超轻耐用的金属探头,长度1米，重量＜28克

- 3.耳针设计可防止耵聍堵塞探头

- ▲4.探头接口：高清HDMI接头

- 5.包括设置、变换显示、重新开始、停止均可通过4键完成

- ▲6.操作语言：全中文操作测试界面

- ▲7.数据传输及打印: 无线蓝牙传输打印测试结果，主机与打印机通过无线蓝牙连接，3秒钟内可通过远程自动打印出测试结果

- 8.可选用专用中文软件实现由电脑显示、存储及打印测试结果

- 9.测试结果显示：测试过程、噪音水平、耳内容积、信噪比强度、测试结果等以图形、PASS/REFER的方式在LCD液晶显示屏上实时清晰显示

- ▲10.测试时间：可选每个测试频率2秒或4秒的测试模式

- 11.储存：测试结果可保存在主机内，最多可以保存250个结果

- 12.抗干扰能力：具有在环境噪声不超过70dB SPL均可顺利完成测试的超强抗干扰能力，无需专用隔音室

- 13.电源: 3.6 V可充电锂离子电池，单次使用时间达20小时

- 14.尺寸和重量：长×宽×高:10×5×3cm，200g

15.频率范围：2-5KHz

16.刺激声强度：40-70 dB SPL

17.麦克风系统噪声：-20dB SPL@2KHz；-13dB SPL@1KHz

18.可连接电脑上传测试结果

19.3个彩色指示灯，方便观察当前状态

20.DP测试速度快，最快8秒即可出结果

▲21.可以升级成诊断型的耳声发射功能 ,测试频率可达到12KHz

▲22.增强型模式可选择耳声加中耳筛查两种测试功能（此增强型功能见产品注册证）

三. 配置要求：

主机1台、探头1个、耳塞1盒、蓝牙打印机及其他附属套件