乳腺病治疗仪招标技术参数

一、技术参数

- ▲适用范围至少需包含乳腺炎、乳痛症、乳腺囊肿、乳腺炎症良性疾病的治疗（以医疗器械注册证适用范围为准）；

- ▲具有红外光、生物波、电脉冲、药物粒子导入功能；

- 针对不同疾病类型的治疗模式≥3种，至少需包含乳腺治疗、催乳保健、康复理疗模式；

- ▲治疗探头数量≥10个；需包含可直接接触人体的探头；

- 探头防漏电；

- ▲探头可消毒，且不影响其使用寿命和安全性；

- 光输出强度调节档位≥3档；

- 有效光波长范围：包含0.8μm～3μm；

- 治疗头光辐射温度：≤41℃；

- ▲治疗波形类型≥3种，至少需包含强波、中波、弱波三种波形，强度调节档位≥10档；

- ▲电脉冲开路输出电压可调节，最大值≤100V；

- 电脉冲输出电流可调节，最大值≤2mA；

- 治疗时间可调节，最长治疗时间≥30min；

- 具有触摸屏；

- 具有万向轮，方便移动；

- 通过国家药监局强制EMC（电测兼容）检测；

- 具有软件产品证书；

- 保修期：≥3年。

二、系统配置

- 主机	                       1台

- 探头（5组）每种各2个        共10个

- 电源线                         1根

- 保险丝                         2个