**全自动内镜清洗消毒机技术参数**

一、用途：用于各种型号的软式内窥镜:胃镜、十二指肠镜、结肠镜、支气管镜、耳鼻喉镜、胆道镜等内镜的高水平清洗消毒。

二、主要参数：

1 ▲自动完成软式内镜测漏、清洗（酶洗）、漂洗、消毒、干燥等程序，符合卫生部相关规范的要求。

2 标准清洗消毒循环时间(酶洗、漂洗、高水平消毒、吹干)≤26min（总时间包括上下水的时间）；

3 ▲五腔道（送气、送水、复送水、活检、吸引）全灌流技术，独立的腔道，能实时监控内镜各管道灌流状况，保障内镜各腔道消毒效果。提供操作界面照片佐证

4 ▲单缸清洗槽，可同时清洗大于等于两条内镜，每条内镜配备独立灌流系统。

5 可以设置清洗剂稀释比例，以达到相应的稀释比例。

6 设备内置0.1μm孔径除菌型空气过滤滤芯，可高效过滤，阻隔空气中的细菌、病毒，防止清洗后的内镜二次污染。

7 ▲消毒液与酶洗液独立进液管路，降低酶液对酸性消毒剂的浓度的影响。

8 全自动整机自身消毒程序，配备化学自消毒或自清洗程序，可对机器自身所有的内部液体管道进行自清洁或消毒、对进水管道进行消毒；

9 配备防意外运行时自动锁盖保护系统。

10 ▲设备所需消毒液与现有消毒液一致，消毒管路配件能耐过氧乙酸腐蚀。

11 配有上喷淋+底部浸泡系统，可以内窥镜外部进行360°无死角清洗。。

12具有自动故障检测,具备消毒液及清洗剂储量不足自动报警功能。

13 ▲可对洗消全过程进行全面的洗消数据管理：实时监控，并显示洗消过程；快速，精准的数据识别；支持数据追溯及实时输出。

14 内置热敏打印机，可在清洗消毒程序完成后自动打印洗消记录，便于内镜消毒数据的记录以及查询。

15 配置高压力、低流量的测漏泵，全程为内镜提供泄漏保护。

16自动记录消毒剂使用的消毒循环数及消毒剂使用的天数，在达到规定循环数后提醒更换消毒剂。

17 消毒液槽≥15L具备消毒液自动添加和排放功能，配备清洗剂自动抽取装置。

18 高分辨率，超大7英寸中文显示屏。真彩触摸，界面简洁，反应迅速，方便操作。功能过程实时显示，具有可视化和声音提醒的双重故障报警。

19 具备脚控电动开、关盖功能 降低了交叉感染风险。

20 ▲机盖透明可以观察清洗消毒过程并配有取样孔，无需开盖、无需停机即可取样检测。

21 数据接口：设备预留数据接口，可实现运行数据采集，便于追溯管理

22 消毒质量保证：消毒液不足报警和设备故障时自动报警

23 具备手动模式，在应急状态下可手动运行设备。

24 保修服务 厂家保修服务期≧3年

配置

1主机一台

2 进水管 排水管 各一条

3 说明书 电子说明书 各一本