内窥镜清洗消毒工作站技术参数与功能要求

内镜清洗消毒工作站2套，整体设计符合最新版内镜消毒技术规范的要求，整套尺寸与功能与场地规划配套。（主要配置包括：清洗消毒槽、一体化干燥台、中功能背板、清洗槽底柜、照明系统、电动翻盖总成（含消毒槽盖）、自动电子水源开关、高压清洗枪、高压气枪、专用水龙头、感应水龙头、 专用给排水管路、纯净水质处理器、酶液/消毒液管道循环灌注装置、酶漂智能一体化系统、水汽灌注装置、全管道灌流器、灌流器快接插头、手套盒、纱布盒、四位挂钩物、内嵌式超声波清洗机）。

- 台面、清洗消毒槽、功能背板及一体化干燥台等主体配置与材质：

1.1.内镜清洗工作站的：清洗槽、台面、干燥台、功能背板；清洗消毒槽及功能背板使用进口高分子复合材料一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角接缝，抗菌，耐酸碱腐蚀，容易清洁；单个槽体可承受超过60KG的压力，可进行内镜的全浸泡。

2、台面、清洗消毒槽、功能背板及一体化干燥台的规格：

2.1 ▲ 内镜清洗槽设计规格为：3个双槽规格 2个干燥台  1个置物台规格为： 所有尺寸规格与场地安装尺寸匹配。

2.2  功能背板材质：使用与清洗槽相同的进口高分子复合材料一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角，抗菌，容易清洁。质保5年遇酸碱腐蚀不褪色、不变形。

2.3  一体化干燥台材质：使用与清洗槽相同的进口高分子复合材料一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角，抗菌，容易清洁。遇酸碱腐蚀不褪色、不变形，质地柔软能最大限度的保护内镜免受硬冲击造成的损害，台面有点状凸起，增加表面的摩擦度，防止内镜或附件滑落。

3、清洗消毒槽柜体的规格：

3.1  清洗消毒槽底柜尺寸：与清洗槽实际总长度相配套。

3.2  柜体框架全部采用 SUS304 不锈钢材质，底部放置加强型PVC 底板，可有效防止因潮 湿或溅水而引起的变形现象发生。柜门采用彩色钢化玻璃,防水溅且不易破裂。

4、照明系统数量及技术参数：

4.1照明灯箱数量：2套。

日光照明系统数量：2套。

4.2技术参数：灯箱采用12V35W低压照明灯，亮度可达到100W白枳灯的亮度，绿色环保，节约能源，背板光源采用白帜灯照明，光线柔和，照明亮度增加清洗更彻底。

- 电动翻盖总成（含消毒槽盖）数量及材质：

- 5.1.电动翻盖总成（含消毒槽盖）数量: 2个。

5.2.采用优质的高分子材料一次吸塑成型。有304不锈钢把手。完全密封消毒槽。透明设计可观察槽内情况。盖子易清洁、不易染污渍。自动翻盖需保证足够展度三75度角。翻盖角度和速度都可调节。脚踏开关,翻盖与槽体连接处要加固处理，避免槽体损坏，不会自动下滑,槽盖出厂前须加强易损配件保护。若电动装置损坏不能使用时，手动翻盖使用不受影响。

- 自动电子水源开关数量及技术参数：

6.1自动电子水源开关：1个。

6.2技术参数：自动控制中心系统总水源的开闭，有效防止无人看管下漏水现象的发生。

- ▲高压清洗枪的数量及材质性能：

- 7.1高压清洗水枪数量：4把。高压清洗枪的数量及材质性能：

7.2材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。配八个快接式喷嘴，需在彩页中有所体现，各类喷嘴名称及用途在彩页中有文字说明，高压清洗枪与供水管连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头，有效防止漏水现象的发生。

- ▲高压气枪的数量及材质性能参数：

- 8.1高压气枪数量：5把。

8.2材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。配八个快接式喷嘴，需在彩页中有所体现，各类喷嘴名称及用途在彩页中有文字说明，高压气枪与供气管连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头，有效防止漏气现象的发生。

9、304不锈钢专用水龙头的数量及材质参数：

9.1  304不锈钢专用水龙头数量：3个。

9.2  材质参数：主体采用USU304不锈钢材质，360度旋转式设计，表面镀烙防锈处理，抗磨损，耐酸碱，使用年限较长。

10、感应水龙头的数量及技术参数：

10.1感应水龙头数量：1个。

- 专用给排水管路数量及技术参数：

- 11.1专用给排水管路：2套。

11.2技术参数：使用联塑专用PPR给水管路，内壁不易结垢，耐压可达8KG以上，排水使用PVC材质的排水管路，密封连接，质保10年无漏水现象。

- 纯净水质处理器的数量及技术参数：

- 12.1 纯净过滤装置：1套。

12.2 处理性能指标技术：严格按照卫生部《规范》的相关规定，可有效祛除泥沙、颜色及细菌，达到中华人民共和国的饮用水标准。

13、酶漂智能一体化系统数量及技术参数：

13.1  酶漂智能一体化系统：3套。

13.2  材质：平板玻璃触摸感应开关，液晶显示时间控制，可分别设定注水、注酶、注汽时间控制注水、注酶及注气，并可自动完成注水、注酶、注汽切换。

13.3 技术参数：主机为非外挂式（隐藏式），主机与控制部分分离设计，注水、注酶一体化自动切换。时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,注水途中或注液完毕可进行注气或单独注水或注酶。低电压24V安全，，注水量≧1.4L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.3Mpa，按卫生部消毒规范标准采用流动水灌注，按卫生部消毒规范标准不可从槽内使用循环水或其他位置的未处理的水进行灌注。

14、▲酶液/消毒液管道循环灌注装置数量及技术参数：

14.1  酶液/消毒液管道循环灌注装置：2套。

14.2  技术参数：酶液液体管道循环灌注装置为非外挂式，主机与控制部分分离设计。平板玻璃触摸感应开关，液晶显示时间控制，分别控制注液与注气。注液时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,灌液途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注液。电压24V，循环水量≧1.7L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.5 Mpa

15、▲水汽灌注装置的数量及材质、技术参数：

15.1  水汽灌注装置：1套。

15.2  材质：平板玻璃液晶触摸感应开关，液晶显示时间控制，分别控制注水与注气。

15.3  技术参数：主机为非外挂式，主机与控制部分分离设计，注水时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,灌水途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注水。低电压24V安全，注水量≧5.0L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.5 Mpa，按卫生部消毒规范标准采用流动水灌注，按卫生部消毒规范标准不可从槽内使用循环水或其他位置的未处理的水进行灌注。

16、▲全管道灌流器数量及技术参数：

16.1  全管道灌流器：5套。

16.2  技术参数：使用黑色硬质硅胶为原料，可与奥林巴斯、宾得、富士能及国内知名品牌内镜相配套，分别配有与送水送气管道，吸引管道，水瓶管道相连的硅胶接口。液体灌注一次完成，无需再次拔插。

17、灌流器快接插头数量及技术参数：

17.1灌流器快接插头：6套。

17.2技术参数：所有槽均配有带自锁的快速接头，全部程序执行只需连接快接头，无需将全管道灌流器拆卸，方便、快捷

- 内嵌式超声波清洗机数量及技术参数：

- 18.1 内嵌式超声波清洗机数量：1套。

18.2  技术参数：全不锈钢外壳，外观精美，频率40KHZ内置定时/脱气功能，内容积9.5L，带定时功能，配网栏盖子。

19 保修服务  整套设备原厂保修 保修期≧5年

配置清单2套总需求如下：

| 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 内窥镜组合式双方池 | 2/槽 | 3 |
| 洗手池 | /池 | 1 |
| 1.8米内窥镜组合式干燥台 | /台 | 1 |
| 1.34米内窥镜组合式干燥台 | /台 | 1 |
| 1米内窥镜组合式置物台 | /台 | 1 |
| 0.58米内窥镜组合式超干台 | /台 | 1 |
| 电动翻盖总成（含消毒槽盖） | /个 | 2 |
| 清洗槽（池）柜体 | /套 | 2 |
| 中功能背板 | /套 | 2 |
| 照明灯箱 | /套 | 2 |
| 日光照明系统 | /套 | 2 |
| 304不锈钢专用水龙头 | /个 | 3 |
| 感控水龙头 | /个 | 1 |
| 自动电子水源开关 | /个 | 1 |
| 高压清洗枪 | /台 | 4 |
| 专用给排水管路 | /套 | 2 |
| 纯净水质处理器 | /台 | 1 |
| 高压气枪 | /台 | 5 |
| 中心气体处理装置 | /台 | 2 |
| 酶漂智能一体化系统控制器 | /台 | 3 |
| 酶漂智能一体化系统主机 | /台 | 3 |
| 消毒液灌注装置控制器 | /台 | 2 |
| 消毒液灌注装置主机 | /台 | 2 |
| 水汽灌注装置控制器 | /台 | 1 |
| 水汽灌注装置主机 | /台 | 1 |
| 全管道灌流器 | /套 | 5 |
| 灌流器快接插头（软） | /套 | 6 |
| 活动手套盒 | /个 | 1 |
| 活动纱布盒 | /个 | 1 |
| 四位挂物钩 | /个 | 1 |
| 内嵌式超声波清洗机 | /台 | 1 |