康复医学科下肢功能性电刺激系统招标技术参数

一、技术参数

- ▲配置左右两对下肢电刺激系统；

- ▲双通道输出，包含大腿电刺激组件和小腿电刺激组件；

- ▲模式≥3种，需包含步行模式和坐站模式；

- 步行模式：自动感应足底压力，按需刺激肌肉，辅助完成步行；

- ▲坐站模式：按需刺激肌肉，完成坐-站转移；

- ▲电刺激作用于胫前肌、股四头肌或腘绳肌；

- 电刺激系统输出电流：0～80mA，或大于此范围，步距≤1mA可调；

- 输出脉冲宽度：50μs～300μs或大于此范围，在此范围内可调；

- 脉冲刺激周期：100ms～20ms或大于此范围，在此范围内可调；

- 脉冲刺激频率：10Hz～50Hz或大于此范围，在此范围内可调；

- 电刺激波形：双向正负双脉冲，分对称脉冲输出波形及非对称脉冲输出波形两种可选；

- 具有电极脱落提示功能；

- 主机可编辑电刺激参数、程序，查询、储存病历数据；

- 具有手持式控制器，可控制和显示电刺激输出大小；

- 设备组件之间采用无线通讯，最短有效通讯距离≥3米；

- 可提供大腿及小腿两种护套，尺寸可调节；

- ▲在仅电池供电情况下，控制器及电刺激组件可连续工作不小于24小时；

- 具有自主知识产权的软件著作权；

- 保修期≥3年。

二、系统配置

- 主机（平板电脑） 1个

- 控制器 2个 （左右各1个）

- 大腿电刺激组件 2个（左右各1个）

- 大腿护套绑带 6个（大、中、小各2个）

- 小腿电刺激组件 2个（左右各1个）

- 小腿护套绑带 6个（大、中、小各2个）

- 足底触发器 2个（左右各1个）

- 肌肉定位器 2个（左右各1个）

- 足底触发固定片 20片（左右各10片）