康复医学科电动康复直立病床招标技术参数

一、技术参数

1．适用范围：适用于脑卒中引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练；

2. 床面尺寸≥1850mm×600mm；

▲3. 床面最大直立角度：≥85º；

4. 可通过手控开关控制床面倾斜角度；

▲5. 配备至少三条固定绑带，绑带宽度≥80mm；

▲6. 配备两个独立可调的踝关节矫正踏板，脚托板左右翻范围大于-35º～+35º，脚托板上下翻范围大于-20º～+40º范围；

▲7. 配备连续可调的桌面板和扶手；扶手桌面上下调节行程≥350mm，前后调节行程≥120mm；

8. 最大安全载荷≥175kg；

▲9. 电机性能稳定，质量好，噪声低；

10. 保修期≥3年；设备维修期间可提供中转备用机。

二、系统配置

1. 工作面板1块

2. 主床架1架

3. 床板1块

4. 手控控制器1套

5. 绑带1套

6. 脚踏板1套7. 角度尺1个

8. 急停开关1个