广东省韶关生态环境监测中心站采购需求及实施计划

（自行采购）

项目名称：  现场仪器设备维修维护

二、需求清单

1、总体要求

供应商对附件1中全部仪器设备及其配件提供专业的性能维护、故障维修等服务，确保仪器设备正常运行，并提供必要的技术支持。费用包含人工费、差旅费、维修配件及维修所要耗材（不含正常业务开展使用需定期更换的消耗品）的一切费用。

2、服务方式

2.1 定期巡检

供应商对附件1中全部仪器设备开展系统性清洁、通电运行、气密性检查、性能检查以及流量校准等工作；对仪器设备进行性能核查，使仪器设备处于最佳工作状态。

2.2 故障维修

仪器设备出现故障时，须在故障申报后2小时内响应，24小时内提供初步的解决方案，原则上48小时内完成维修。维修维护过程中涉及的仪器配件/耗材，应为全新产品。若遇重大故障修复时间不超过一周。无法在规定时间内完成修复的，需与采购人或相关技术人员共同会诊，供应商出具书面故障诊断情况说明，方可延长维修时间。

2.3 技术支持

采购人在新方法新项目拓展、竞赛比武、能力考核等需要支持时，供应商应提供必要的技术支持。若遇应急监测、专项调查等特殊情形，应在采购人要求下24小时内上门提供技术支持。

3、具体要求

3.1 服务内容

| 序号 | 服务频次 | 范围内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 月度 （12次/年） | 定期巡检的内容包括但不限于： 1、系统清洁：使用专用清洁剂和工具，对仪器设备外壳、显示屏、操作面板等进行清洁，去除灰尘、污渍和腐蚀物质。检查设备外观是否有损坏、变形、裂缝等情况，及时修复或更换受损部件。 2、通电运行：对仪器进行正常开机运行，并对含电池的仪器设备充电或更换电池，确保电量保持在90%以上； 检查仪器电源供应系统、电路板、连接线等，确保电路连接可靠，无松动、短路、断路等问题。使用专业检测工具对电路的参数进行测量，如电压、电流、电阻等，及时发现并解决潜在的电路故障。 3、性能检查：按采购人实验室质量管理要求和仪器操作使用手册的规定，开展仪器设备检查维护，技术指标需达到国家或行业标准规范的有关技术要求，若无国家或行业标准规范的需满足设备铭牌和性能说明书标示技术功能和指标数值。供应商应提供检查维护过程中所使用的有证标准物质（包括标准气体、标准溶液等）。主要检查要求如下： ①水质多参数测定仪：校准（pH、电导率、溶解氧等）；标准样品测试（pH、电导率等）；核查（水温等）。 ②浊度计：校准；标准样品测试。 ③自动烟尘烟气综合测试仪：气密性检查；流量、压力、温度校准。 ④烟气分析仪：全系统示值误差、重复性、零点漂移、量程漂移核查。 ⑤工况测试仪：气密性检查；流量、压力、温度校准。 ⑥甲烷/非甲烷总烃/苯系物分析仪：气密性检查；校准；标准样品测试。 ⑦大气/烟气/VOC采样器：流量校准；计时误差核查。 ⑧真空采样器：气密性检查。 ⑨恒温恒湿称量系统：称量、温度、湿度核查。 4、提交技术台账：包括每套仪器设备的巡检维护记录、性能检查的原始数据记录等。 |
| 2 | 季度 （4次/年） | 季度巡检的内容包括但不限于： 烟气分析仪：线性校准。 |
| 3 | 半年 （2次/年） | 半年巡检的内容包括但不限于： 性能确认报告：在两次检定之间进行，经审核后提供给采购人仪器管理员。 |
| 4 | 故障发生时 | 故障巡检的内容包括但不限于： 1、故障维修：供应商应承担项目清单中仪器设备维修的所有费用，包括工时费、差旅费、住宿费、维修需更换备品备件等的费用。供应商应确保备有满足本项目仪器设备所需零部件和耗材，做到及时供应。修复仪器设备零部件原则上必须与原厂商合格产品一致，型号、性能及指标符合要求，如需更换其它替代产品部件，供应商应申报采购人确认后，方可进行更换。供应商应更换与原部件应用功能与技术指标相接近的部件。 2、资料提交：供应商完成维修后，提交故障维修记录、性能确认报告、维修报告。 |
| 5 | 采购人要求时 | 技术支持的内容包括但不限于： 采购人在新方法新项目拓展、竞赛比武、能力考核等需要支持时，供应商提供必要的技术支持。若遇应急监测、专项调查等特殊情形，应在采购人要求下24小时内上门提供技术支持。 |
| 6 | 年度 （1次/年） | 年度巡检的内容包括但不限于： 1、建立档案：按每套仪器设备建立包括维修维护计划、技术台账、维修报告以及性能确认报告等。 2、对傅立叶变换红外多组分气体分析仪进行水分校准。 3、编制年度维修维护报告：主要内容包括仪器设备巡检统计、故障维修统计、更换耗材统计。并绘制仪器设备故障汇总表，对主要仪器设备的问题分析评价，并提出对策。 |

3.2 保密条款

鉴于生态环境监测数据的重要性和敏感性，供应商应在维修维护服务过程中，严格遵守数据安全法律法规，对所接触到的监测数据和相关技术资料予以保密，未经采购人书面同意，不得向任何第三方披露或使用这些数据和资料，确保数据安全性和合规性。

3.3 响应时间

供应商应建立高效的维修维护服务沟通渠道，保证接到采购人维修请求后2小时内给予回复，并保证24小时内给出初步的解决方案，原则上48小时内完成维修。若遇应急监测、专项调查等特殊情形，应在采购人要求下24小时内上门提供技术支持。

3.3 服务期限

提供自合同签订之日起12个月维修维护服务及经项目结束验收通过后3个月的质保服务。

三、合同订立安排

1、开展采购活动的时间安排

2025年3月底前完成采购需求和实施计划编写；

2025年4月中前完成过会、挂网等采购流程；

2025年4月底前完成项目合同签订，支付首款（合同款50%）；

2025年10月底前，支付中期款（合同款30%）。

2026年4月底前，完成全部维修维护工作，并通过验收后，支付尾款（合同款20%）。

2、采购方式

自行采购。

3、供应商资格条件

1）供应商须具备独立法人资格，并持有合法有效的营业执照，其经营范围应涵盖技术服务、仪器仪表维修，以及电子设备维护、机械设备养护或电气设备检修等其中至少一项（须提供营业执照扫描件，原件备查）；

2）供应商参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供盖章声明）；

3）供应商参与本项目时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动，且在有效期内的情况（须提供盖章声明）；

4）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件的当事人名单、政府采购严重违法失信行为的记录名单。

5）供应商拟投入技术人员配置不少于2名，含一名技术负责人。相关技术人员必须具备履行本项目所需的相关专业技术能力，大专以上相关专业（化学类、仪器类、环境类等）学历，能够熟练使用现场监测仪器设备，独立解决仪器设备常见故障。其中，技术负责人具备中级以上相关专业职称或同等能力。

6）服务期内，供应商应根据采购人的需要对有维修过的仪器开展应用培训，包括仪器的使用方法、保养方法、常见故障排查等，以提高用户的操作技能和维护能力。

4、供应商报价清单

4.1 合同报价，模板见附件2。

4.2 合法有效的营业执照扫描件、无重大违法记录盖章声明、不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况盖章声明。

4.3 技术负责人学历、职称或同等能力等相关材料。

4.4 同类维修维护服务项目的实例，须附上至少一份经供需双方正式签署的合约文件作为佐证材料。

四、合同管理安排

执行广东省韶关生态环境监测中心站《采购合同管理办法》的服务采购合同模板。

1、合同类型

服务类合同。

2、定价方式

本采购预算为人民币180,000.00元，采用固定总价报价方式，最低价中标法确认供应商。

3、合同文本的主要条款

合同文本主要条款具体见《采购合同管理办法》的服务采购合同模板。

4、履约验收方案

4.1 供应商与采购人签订合同后，按每套仪器设备建立包括维修维护计划、技术台账、维修报告以及性能确认报告等的档案资料，待采购方审核确认后，须严格按照方案要求推进实施。

4.2 每月维修维护工作完成后，供应商须按本项目的要求向采购人提交完整的技术档案资料，同步编制并提供书面报告，确保信息记录的准确性与可追溯性。

4.3 采购人将严格对所涉的仪器设备维修维护相关项目（如：零配件是否符合相关要求、维修维护后仪器工作性能是否达标、测试的数据是否准确无误等）进行确认，经双方签字后生效。

4.4 供应商完成全部维修维护的工作，并通过验收后，采购人将填写《供应商服务评价表》对供应商全年服务进行评价。

5、过程监控

采购人有权对全过程进行监督，可要求供应商立即停止可能损坏仪器设备或其它不规范的作业，并要求供应商选择合理规范的方式完成服务内容。

6、违约责任

1）供应商所提供的维修维护服务（无论是阶段性服务成果还是最终服务成果）不符合本合同规定的，采购人有权拒收并要求供应商限期整改。供应商须按次向采购人支付本合同总价5%的违约金，并继续履行合同义务，向采购人交付符合本合同约定的服务成果。如供应商未在采购人要求的时限内整改完毕或整改后提供的服务成果仍不符合本合同约定的，采购人有权单方面解除合同，余款不再支付，已经支付款项供应商应在收到解除通知之日起三日内予以退还，且采购人有权要求供应商按本合同总价的20%支付违约金。

2）供应商未能按本合同规定时间，提供维修维护服务或服务成果（无论是阶段性服务成果还是最终服务成果），从逾期之日起，每日按照本合同总价万分之四的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上，采购人有权终止合同，余款不再支付，已经支付的相应款项供应商应在收到解除通知之日起三日内予以退还，且采购人有权要求供应商按本合同总价的20%支付违约金。

3）供应商应妥善保护相关的仪器设备，如造成损失，应照价赔偿，并且供应商须按次向采购人支付本合同总价5%的违约金。

4）未经采购人同意，供应商擅自更改维修维护方案，由此发生的损失或事故（包括罚款），由供应商负责并承担损失，且供应商须按次向采购人支付本合同总价5%的违约金。

5）采购人对供应商全年服务进行评价（附件3），若低于60分，采购人将保留权利，视情况从尾款中扣除相应款项。

6）违约方应承担守约方解决纠纷的全部费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、评估费、财产保全费、差旅费、调查费等。

7、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均可向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

8、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，并采取适当措施减少或排除不可抗力所造成的影响，同时在尽可能的最短时间内，尽力恢复履行受到不可抗力影响的合同义务，以减轻可能给对方造成的损失。在取得不可抗力证明或双方达成谅解确认后，可以延期履行合同或变更合同，任何一方不应对另一方因该等无法或迟延履行而招致的任何损失、增加的成本或者损失承担责任，并且该无法或迟延履行并不得被视为对合同的违反，并根据情况部分或全部免除违约责任。本合同项下的所有其他义务以及履行时间应当不受影响。

五、风险管控措施

由于采购人使用的是财政性资金，采购人向财政部门申请支付即视为履行了付款义务，供应商不得因财政部门审核需要时间、拨款迟延等原因要求采购人承担迟延付款责任，更不得因此怠于履行合同义务。

附件1：仪器设备清单

| 序号 | 仪器名称 | 品牌 | 型号 | 出厂编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动烟尘烟气综合测试仪 | 众瑞 | ZR-3260D | 3260D18094330 |
| 2 | 自动烟尘烟气综合测试仪 | 众瑞 | ZR-3260D | 3260D18094356 |
| 3 | 自动烟尘烟气综合测试仪 | 众瑞 | ZR-3260D | 3260DA20093609 |
| 4 | 自动烟尘烟气综合测试仪 | 众瑞 | ZR-3260D | 3260DA20093594 |
| 5 | 自动烟尘烟气综合测试仪 | 众瑞 | ZR-3260D | 3260DA22028529 |
| 6 | 自动烟尘烟气综合测试仪 | 众瑞 | ZR-3260D | 3260DA22028537 |
| 7 | 便携式烟尘测试仪 | 崂应 | 3012H-D | 1A13346258 |
| 8 | 便携式颗粒物分析仪 | 明华 | MH3300 | 3300220052231100 |
| 9 | 阻容式烟气含湿量测量仪 | 众瑞 | ZR-D13E | D13E22033697 |
| 10 | 阻容式烟气含湿量测量仪 | 众瑞 | ZR-D13E | D13E22033702 |
| 11 | 一体式烟气多功能采样管 | 众瑞 | ZR-D25A | D25A22061268 |
| 12 | 一体式烟气流速速度直读仪 | 众瑞 | ZR-3062 | 306220094176 |
| 13 | 一体式烟气流速速度直读仪 | 众瑞 | ZR-3062 | 306220094184 |
| 14 | 一体式烟气流速速度直读仪 | 众瑞 | ZR-3063 | 306322033011 |
| 15 | 一体式烟气流速速度直读仪 | 众瑞 | ZR-3063 | 306322033029 |
| 16 | 烟气采样/含湿量测试仪 | 明华 | MH3041B | 3041B0500 |
| 17 | 烟气采样/含湿量测试仪 | 明华 | MH3041B | 3041B0501 |
| 18 | 便携式烟气预处理器 | M&C | EPC 2000-G | 19080748 |
| 19 | 便携式烟气预处理器 | M&C | PSS-M | 15010459 |
| 20 | 便携式烟气预处理器 | 埃森 | PCS-C | GAV0002220170008 |
| 21 | 红外烟气分析仪 | MRU | MGA 6 PLUS | 63594 |
| 22 | 紫外烟气分析仪 | 明华 | MH3200-A | V415200721 |
| 23 | 紫外烟气分析仪 | 明华 | MH3200-A | AV1418231207 |
| 24 | 紫外烟气分析仪 | 众瑞 | ZR-3211H | 3211H22022840 |
| 25 | 便携式甲烷/非甲烷总烃/苯系物分析仪 | 谱育 | EXPEC3200 | 626P2160004 |
| 26 | 智能烟气采样器 | 崂应 | 3072 | H02169996 |
| 27 | 智能烟气采样器 | 崂应 | 3072 | H02165620 |
| 28 | 污染源VOCs采样器 | 明华 | MH3050 | X0690220207 |
| 29 | 污染源VOCs采样器 | 明华 | MH3050 | X0677220207 |
| 30 | 污染源VOCs采样器 | 明华 | MH3050 | X0826220920 |
| 31 | 高负压颗粒物采样器 | 宇隆博 | YLB-2800 | 19080319 |
| 32 | 高负压颗粒物采样器 | 宇隆博 | YLB-2800 | 19080320 |
| 33 | 高负压颗粒物采样器 | 宇隆博 | YLB-2800 | 19080321 |
| 34 | 高负压颗粒物采样器 | 宇隆博 | YLB-2800 | 19080322 |
| 35 | 恒温恒流大气/颗粒物采样器 | 明华 | MH1205 | HB2031220424 |
| 36 | 恒温恒流大气/颗粒物采样器 | 明华 | MH1205 | HB2032220424 |
| 37 | 恒温恒流大气/颗粒物采样器 | 明华 | MH1205 | HB2033220424 |
| 38 | 恒温恒流大气/颗粒物采样器 | 明华 | MH1205 | HB2034220424 |
| 39 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应 | 2050 | Q02578024 |
| 40 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应 | 2050 | Q02651650 |
| 41 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应 | 2050 | Q02734264 |
| 42 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应 | 2050 | Q02751096 |
| 43 | 智能四路空气采样器 | 崂应 | 2020S | 2U01003156 |
| 44 | 智能四路空气采样器 | 崂应 | 2020S | 2U01004588 |
| 45 | 臭气浓度采样泵 | 迪兰奥特 | SOC-01 | 10062811 |
| 46 | 臭气浓度采样泵 | 迪兰奥特 | SOC-X | X17227019 |
| 47 | 真空箱采样器 | 明华 | MH3051 | MF0496210201 |
| 48 | 真空箱采样器 | 明华 | MH3051 | MF0499210201 |
| 49 | 真空箱采样器 | 众瑞 | ZR-3520B（8L） | 3520B18087147 |
| 50 | 真空箱采样器 | 众瑞 | ZR-3520B（8L） | 3520B18087074 |
| 51 | 林格曼光电测烟望远镜 | 青安 | QT210B | 21 |
| 52 | 林格曼光电测烟望远镜 | 青安 | QT210B | 22 |
| 53 | 林格曼黑度计 | 聚创 | JCP-LGM | JC2022041188 |
| 54 | VOC检测仪 | 普尔 | MP161 | M02213000148 |
| 55 | VOC检测仪 | 普尔 | MP161 | M02213000213 |
| 56 | 便携式流量压力综合校准装置 | 众瑞 | ZR-5411 | 541122114697 |
| 57 | 全自动流量/压力校准仪 | 明华 | MH4031 | HF0178201027 |
| 58 | 气象参数综合测试仪 | 容广 | RGQX-5 | 60196690 |
| 59 | 微型智能气象站 | 蓝合创讯 | LH600-C | LH60010126 |
| 60 | 滤膜自动称重+恒温恒湿系统 | 百特 | BTPM-AWS1 | 945 |
| 61 | 电子天平 | 梅特勒 | ME55 Max | B823953074 |
| 62 | 恒温恒湿培养箱 | 泰宏君 | LRH-250-HSE | THS21032390A |
| 63 | 无人机及大气环境监测系统 | 华云创信 | Matrice 350 RTK(CN) /H-AIRBOX-6500 | 1581F6GKB23B800400LK /8003500253034510E30363239 |
| 64 | 便携式傅立叶变换红外多组份 气体分析仪 | GASMET | DX-4020 | 091631 |
| 65 | 多参数测定仪 | WTW | Multi3430 | 14270239 |
| 66 | 多参数测定仪 | WTW | MuIti3630 | 19021089 |
| 67 | 多参数测定仪 | WTW | MUlti3630 | 19320714 |
| 68 | 多参数测定仪 | WTW | Multi3630 | 20081151 |
| 69 | 多参数测定仪 | WTW | Multi3630 | 20390470 |
| 70 | 便携式多参数电化学分析仪 | 芬克 | ESP-106 | FK061230300025 |
| 71 | 便携式多参数电化学分析仪 | 芬克 | ESP-106 | FK061230300026 |
| 72 | 便携式浊度计 | WTW | Turb 430IR/set | 20280907 |
| 73 | 便携式浊度计 | WTW | Turb 430IR/set | 20280908 |
| 74 | 便携式抽滤器 | 北裕 | BCL-100 | 112000034B001 |
| 75 | 便携式抽滤器 | 北裕 | BCL-100 | 132000587B001 |
| 76 | 便携式抽滤器 | 北裕 | BCL-100 | 112000035B001 |
| 77 | 便携式抽滤器 | 北裕 | BCL-100 | 132000585B001 |
| 78 | 便携式抽滤器 | 北裕 | BCL-100 | 141000858B001 |
| 79 | 无人采样船 | 云洲智能 | SS30 | / |

附件2：报价模板

| 项目 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 现场仪器设备维修维护 |  |  |
| 承诺： - 对采购需求中附件1中全部仪器设备及其配件提供全方位性能维护、故障维修等服务，确保仪器设备正常运行，并提供必要的技术支持。费用应包含人工、差旅、维修配件及维修所要的耗材（不含正常业务开展使用需定期更换的消耗品）的一切费用。详细见“二、需求清单”。 - 具有独立法人资格，营业执照的经营范围涵盖技术服务、仪器仪表修理，电子、机械设备维护或电气设备检修等其中至少一项（须提供营业执照扫描件） - 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供盖章声明）； - 参与本项目时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动，且在有效期内的情况（须提供盖章声明）； - 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件的当事人名单、政府采购严重违法失信行为的记录名单。 - 拟投入技术人员配置不少于2名，含一名技术负责人。相关技术人员必须具备履行本项目所需的相关专业技术能力，大专以上相关专业（化学类、仪器类、环境类等）学历，能够熟练使用现场监测仪器设备，独立解决仪器设备常见故障。其中，技术负责人具备中级以上相关专业职称或同等能力。 - 服务期内，根据采购人的需要对有维修过的仪器开展应用培训，包括仪器使用方法、保养方法、常见故障排查等，以提高用户的操作技能和维护能力。 |  |  |
| 供应商名称（盖章）： 联系方式： 报价日期： |  |  |

附件3：供应商服务评价表

一、基本信息

供应商名称：

服务周期：

评价日期：

二、评价指标

（一）响应时间（20分）

维修响应：供应商是否均在2小时内回复请求，并在24小时内提供初步的解决方案？ 是（10分） 否（0分）

技术支持响应：对于技术支持需求，供应商是否均在24小时内给予有效响应？ 是（10分） 否（0分）

（二）维修质量（30分）

维修及时性：供应商是否在规定时间内完成维修任务？如遇重大故障，是否及时沟通并合理延长维修时间？ 总是（10分） 经常（7分） 偶尔（4分） 从不（0分）

维修效果：维修后仪器设备是否能正常运行，性能是否达标？ 总是（10分） 经常（7分） 偶尔（4分） 从不（0分）

故障复现率：维修后的仪器设备在一个月内是否出现相同故障？ 无（10分） 1次（7分） 2次（4分） 3次及以上（0分）

（三）技术支持（20分）

技术专业性：供应商技术人员是否具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，能够准确诊断和解决仪器设备问题？ 非常专业（10分） 较为专业（7分） 一般（4分） 不专业（0分）

沟通协调：供应商技术人员在提供技术支持时，是否与采购方人员保持良好沟通，及时反馈问题处理进度？ 非常好（10分） 较好（7分） 一般（4分） 差（0分）

（四）配件耗材（10分）

配件耗材质量：供应商提供的配件耗材是否符合仪器设备要求，质量是否可靠？ 总是（5分） 经常（3分） 偶尔（2分） 从不（0分）

配件耗材供应及时性：供应商是否能及时供应所需配件耗材，不影响维修和设备运行？ 总是（5分） 经常（3分） 偶尔（2分） 从不（0分）

（五）人员专业性（10分）

技术人员资质：供应商拟投入技术人员配置是否不少于2名，且具备相关专业技术能力，如大专以上相关专业学历、相关工作上岗证等？ 符合要求（5分） 不符合要求（0分）

技术负责人资质：技术负责人是否具备中级及以上相关专业技术职称或者具有同等能力？ 是（5分） 否（0分）

（六）沟通协调（10分）

沟通渠道畅通：供应商是否建立了高效的维修维护服务沟通渠道，能够及时接收和反馈维修请求？ 是（5分） 否（0分）

协作配合：供应商在服务过程中是否与采购方人员积极配合，尊重采购方意见和要求？ 是（5分） 否（0分）

三、总体评价

综合满意度：您对供应商服务的总体满意度如何？ 非常满意（10分） 满意（7分） 一般（4分） 不满意（0分）

改进建议：请简要说明您认为供应商在服务过程中需要改进的地方（可选）：

四、评价得分

总分：