2025年广东省韶关生态环境监测中心站防爆柜、通风系统及实验台柜采购

采购需求

  - 一 项目采购内容

    - 1.1项目概述

通过更换易制毒易制爆、危废存放室防爆柜和边台设备，完成实验室建设，改善实验室环境，优化布局，提高工作效率，提升数据质量。

    - 1.2项目现状

广东省韶关生态环境监测中心站（以下简称为“本部”）7层易制毒易制爆、危废存放室为分析实验中各种危险试剂存放场所。现有试剂柜已老化，密封性不足，存在试剂挥发泄漏风险，且柜体布局不合理，危废分类存放困难，导致空间浪费。为保障实验室安全运行、提升科研效率并满足实验功能扩展需求，需要购置符合实验室安全规范的新试剂柜对实验室进行升级安装，预算金额40000元。

    - 1.3项目采购内容

项目采购内容主要包括：防爆柜及通风系统、显微镜室边台及其安装配套服务。

1.采购4个防爆柜，每个防爆柜长1160mm，宽610mm，高1650mm，内部带一块层板，可自由调节层高；如图1、图2所示。

2.采购1套排风系统，包括：1个玻璃钢斜流风机及配套风管，风管直径160mm；外墙防雨百叶（含防虫网），百叶长300mm，宽300mm；如图3所示。

3.采购1张实验台柜，长2000mm，宽600mm，高850mm，实验台两侧各一个单门单抽柜台，如图4所示。

图1  701房设计效果

图2  防爆柜设计效果

图3排风系统效果

图4  705房设计效果

  - 二 技术要求

    - 2.1防爆柜（1160*610*1650mm）

制造标准：DB4403/T 79- 2020《危险化学品储存柜安全技术 要求及管理规范》

1.厚度≥1.0mm的优质钢板经过点焊接； 两层钢板之间相隔≥38mm的防火隔热空气绝缘层，三点联动式门锁，内嵌式门锁。

2.柜体两侧装设有防闭火装置含消焰阻火器的双透气孔，由此连接抽风排风系统。

3.防爆柜带一块层板，层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节，方便储存高矮大小不一的化学试剂，每层承重100kg以上。

4.柜体底部带不锈钢可调地脚。

5.柜体设有专业，规范，显眼的专利警示标志，用手电筒照亮时，可以高强反射光线，即使在夜晚或者发生火灾停电状态也能清晰警示。

    - 2.2风机

1.玻璃钢斜流风机，机号：2.5F，转速1450r/min风量600-1400M3/H风压160-60Pa电机0.12KW

2. 阻燃型PP圆形风管3米φ160和6米φ110。

    - 2.3实验台、柜台（2000*600*850）

2.3.1实验台

总体要求：台面采用≥12.7mm厚实心理化板。设计制造标准需要符合国家相关标准，并满足以下技术参数及要求，相应检测报告证明文件需加盖生产厂家公章。

（1）每米至少配置3个新国标 10A插座，一个新国标16A插座；

（2）台面板耐化学性，需提供耐化学/耐污染检测报告。测试至少包含SEFA3-2010标准中涉及49种检测种类，测试结果等级为0级的不少于48项。参与投标的厂家需提供满足以上要求的台面板相应检测报告复印件用于佐证。

（3）为了便于验收，所选用板材品牌背面必须有清晰的品牌防伪标志。为保证工程项目售后服务质量，参与投标厂家需提供满足以上参数及要求的台面板厂家针对本项目出具的《授权书》、《参数确认函》、《售后服务承诺书》。

2.3.2柜台

（1）钢板厚度及误差满足GB/T 708-2019要求。

（2）结构：全钢落地式，柜体样式带两个单门单抽。

（3）粉末喷涂钢板：测试结果依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准评价，评价不低于9级；须提供具有“CMA”或“CNAS”认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。

（4）导轨：采用不锈钢三节静音导轨 ，导轨静音稳定、流畅 、缓冲性好，需带自动闭合功能，质量符合 QB/T 2454-2013 《家具五金抽屉 导轨》标准。商用级别。

三 质保期

质保期：不少于一年，提供承诺函。