- 背景站仪器设备维修（2025年11月）

- 采购需求

- 服务地点：广东南岭背景站主场所（乳源县天井山林场722电视差转台旁，海拔1690米）

2. 维护内容：

- （1）仪器主板串口维修。热电43iTLE（SO2) \ 42iTL(NOx) \ 49i(O3) \ 5030i（PM10）共4台仪器可能被雷击导致与工控机串口连接异常，暂用网口连接，但此方式导致数采软件的仪器状态获取不完整，上传总站平台数据不全。经咨询先河软件，需要每台仪器单独通过串口与工控机相连才不会出现此类情况，考虑到直接更换主板的成本太高（约20000元/块），建议维修更换4台仪器主板上的串口和芯片部件（需确保焊点牢固，避免虚焊或短路，避免静电损坏芯片）‌，并现场调试好每台仪器单独与工控机串口通讯连接正常。

- （2）气象监测仪维修。富奥通气象监测仪FWS600 1台（原值13000元），这台设备是2018年，使用已经7年了，基本到使用寿命，其温湿度异常、雨量一直为零、风向和风速变化不规律，需维修更换所有传感器，并现场安装调试接入工控机。现暂用维萨拉气象仪，无法做到一用一备。

- （3）动态校准仪标气流量计维修。省中心现场测试过程中，热电146i动态校准仪标气流量计不稳定，9月份校准完一段时间后出现偏移严重现象（不合格整改），考虑到仪器使用7年，基本到使用寿命，需要更换新的100ml标气流量计（流量计属校准仪的核心部件），现场安装并重做流量线性检查程序。

- （4）采样平台能见度、气象仪管线整理。采样平台上的能见度仪、富奥通气象仪、维萨拉气象仪信号及电源管线从楼面通过法兰进入到站房内，管线约20米，直接未套管，容易风吹老化。由于站房采样平台防水已修缮完毕，为解决楼顶仪器设备的连接线混乱问题，需要采取20米长铝合金线槽（50*50mm)现场敷设。

法兰

法兰

富奥通

气象仪

能见度仪

维萨拉气象仪

3. 维修要求：

1、满足《环境空气质量自动监测技术规范HJ/T 193-2005》、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）、环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范(HJ 818-2018)等有关技术规范，以及中国环境监测总站有关空气质量自动监测工作要求。

2、合同签订起15日内完成上述仪器设备维修，满足整改要求。

- 4. 服务资格要求

服务商所委派工程师为具备多年空气站仪器维护工作经验的工程师，熟悉所需维护各品牌仪器的内部结构、操作说明和系统的运行质控技术，掌握一定电子、电气维修技能。

- 5.预算费用

- 服务费用约定

- 预算总费用为30000元，本服务过程中站点不提供食宿，需自备食物、自驾车辆，晚宿建议天井山林场招待所，费用自理。

| 维护项目 | 故障描述 | 维修内容 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器主板串口维修 | 热电43iTLE（SO2)\42iTL(NOx)\ 49i(O3)\5030i（PM10）共4台仪器可能被雷击导致与工控机串口连接异常 | 维修更换4台仪器主板上的串口和芯片部件（需确保焊点牢固，避免虚焊或短路，避免静电损坏芯片）‌，并现场调试好每台仪器单独与工控机串口通讯连接正常 | 1项 | 6000元 |
| 气象监测仪维修 | 富奥通气象监测仪FWS600温湿度异常、雨量一直为零、风向和风速变化不规律，已到使用寿命 | 维修更换所有传感器，并现场安装调试接入工控机。 | 1项 | 7000元 |
| 动态校准仪标气流量计维修 | 热电146i动态校准仪标气流量计不稳定，9月份校准完一段时间后出现偏移严重现象（不合格整改） | - 更换新的标气流量计（100ml），现场安装并重做流量线性检查程序。 | 1项 | 16500元 |
| 采样平台能见度、气象仪管线整理 | 采样平台上的能见度仪、富奥通气象仪、维萨拉气象仪信号及电源管线从楼面通过法兰进入到站房内，管线约20米，直接未套管，容易风吹老化 | 采取20米长铝合金线槽（50*50mm)现场敷设 | 1项 | 500元 |

- （2）服务费用约定

（1）为服务工作中发生的差旅费、管理费、税费及一切不可预见的隐含费用。

（2）服务过程中所涉及耗材、配件均由服务商提供。

（3）如双方对服务质量及维护质量的判定有争议，以广东省韶关生态环境监测中心站判定结果为准。

- （3）报价方式

- 报下浮率   报总价     报单价