附件3

技术参数要求

内镜储存柜技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称/型号 | 单门内镜储存柜 | 双门内镜储存柜 |
| 2 | 规格 | 长730宽540高2120MM（±20MM） | 长1310-宽560-高2150MM（±20MM） |
| 3 | 挂镜数量 | 单门内镜储存柜可存放4-6条 | 双门内镜储存柜可存放10-12条 |
| 4 | 用电要求 | 电源电压220V±22V / 50Hz±1Hz， 功率＜500VA。 |  |
| 5 | 工作环境 | 温 度：5-40C\ 湿 度：30-90%\ 大气压：700-1060Kpa。 |  |
| 6 | 外壳材料 | 主体采用优质1.2mm碳钢，经喷塑处理后，又经抗紫外线处理，光洁、永不变色，非中纤板烤漆材料。 |  |
| 7 | 柜门材料 | 柜门框采用≥1.2mm碳钢喷塑，配合厚≥5mm晶钢玻璃、密封门胶隔绝外界污染、又能全方位观看内镜的储存情况。 |  |
| 8 | 内胆材料 | 内胆采用进口高分子复合材质，具有易清洁、不沾水、抗菌、表面硬度和光洁度适中等特性。 |  |
| 9 | 镜架材料 | 柜内配置三层加厚型透明亚克力挂镜架，可安全支撑内镜操作部位，同时配置可调式内镜插入部位和主机接头的专用挂镜架，三点垂直更有效地保护内镜数据光缆不被损伤。 |  |
| 10 | 电路控制 | 采用微电脑控制，触摸按键，一键式操作，工作时间结束自动停止同时带有声音提示功能。 |  |
| 11 | 显示方式 | 液晶中文动态显示消毒时间、温度、湿度。 |  |
| 12 | 干燥时间 | 可依用户要求进行设置。 |  |
| 13 | 消毒时间 | 可依用户要求进行设置。 |  |
| 14 | 照明功能 | 内设LED智能照明功能。 |  |
| 15 | 消毒方式 | 存放柜内空间采用隐藏式UV气体循环风对柜内存放空间消毒。 |  |

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机壳 | 1 |
| 2 | 吸塑槽体 | 1 |
| 3 | 紫外线管 | 1 |
| 4 | 风扇 | 2 |
| 5 | 彩色面板控制器 | 1 |
| 6 | 照明灯 | 2 |
| 7 | 挂件 | 6（套）/12套 |
| 8 | 脚轮 | 4 |
| 9 | 资料袋 | 1套 |
| 10 | 插头线 | 1只 |

软式内镜转运车技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双层托盘 |  |
| 2 | 材质 | 金属+高分子 |
| 3 | 轮子 | 静音万向轮 |

空气消毒机技术参数

功能参数

1、人机共室，随时都可消毒，任意定时；

2、表面为整块亚克力方便清理；

3、等离子体灭菌效果极强，且作用时间短，使用寿命长；

4、高效降解空气中的有毒、有害气体，去除Pm2.5、烟气、烟味等污染物；

5、 全金属机身设计，杜绝燃烧事故，安全可靠；

6、 触摸式界面，控制方式自由随意设定；

7、 遥控、手动临时消毒，程控设置多个时段一键式消毒；

8、支持面板触摸控制，方便遥控器丢失情况应急使用；

9、 风速高中低档可调节；

10、初、中效空气过滤；

11、 实时检测自身运行情况，并故障报警；

12、 清洗保养自动提醒。

技术参数:

1、消毒空间	≥100m3；

2、循环消毒风量	≥1000m3/h；

3、电场强度	≥8Kv/cm；

4、等离子体发生器寿命	≥30000小时；

5、消毒时空气中的臭氧平均浓度	≤0.003 mg/m3；

6、噪声	≤55dB；

7、输入功率	≤150VA；

8、消毒时间	≤1h；

9、对白色葡萄球菌的杀灭率	≥99.90%；

10、对空气中自然菌的消亡率	≥90%；

11、对空气中肺炎克雷伯氏菌 ATCC 435的消亡率	≥99.90%；

12、产品尺寸	970×810×140(mm)（±20mm）；

产品重量	≤20Kg。

吊顶轨道输液架技术参数

天轨输液架均为加厚材质，有蓝色和金属全亮两种颜色，外管直径16毫米壁，厚0.6毫米，内管直径13毫米壁厚0.5毫米（±2mm），可绳索，天轨可定制，含安装。