- 韶关市中医院微量注射泵采购项目参数要求

- 一、微量注射泵（单通道）

（一）技术参数

- 1．▲单通道注射泵通过国家三类注册认证，提供注册证证明。

- 2．整机使用期限≥10年。

- 3．注射精度≤±1.8％，机械精度≤±0.5％。

- 4．注射速度范围：0.01～2300ml／h，且最小速度和步进均为0.01ml／h。

- 5．快推速度范围：0.01～2300ml／h，且最小速度和步进均为0.01ml／h。

- 6．▲自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量，提供说明书证明。

- 7．支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50／60ml。

- 8．具有电动离合功能，加载注射器时不松开捏柄推杆也可自动感应制动，防止意外药液输入，提供彩页证明。

- 9．▲主机具有停止键硬按键，独立设计不与其他功能（如开关机、报警复位等）混用，确保操作安全，提供说明书证明。

- 10．▲主机具有多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备，提供说明书证明。

- 11．≥9种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、间断给药模式、TIVA模式。

- 12．▲支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注，提供说明书证明。

- 13．▲可选配TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚、瑞芬太尼、苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型，提供说明书证明。

- 14．≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，提供彩页证明。

- 15．支持药物库，可储存5000种药物信息。

- 16．▲支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持30种以上颜色，提供说明书证明。

- 17．在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

- 18．阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg。

- 19．具有阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升，并在屏幕上进行提示，提供说明书证明。

- 20．▲具有阻塞后自动重启注射功能，短暂性阻塞触发报警后，当泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动注射，提供说明书证明。

- 21．具有历史记录功能，可存储5000条历史记录。

- 22．锂电池工作时间≥6.5小时＠5ml／h。

- 23．防异物及进液等级≥IP44。

- 24．整机重量≤1.7kg。

- 25．满足EN1789标准，适合在救护车上使用。

- 26．▲支持升级接入同品牌中心监护系统，实现注射泵与同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看，提供彩页或说明书证明。

- 27．▲支持升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备的使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息，提供彩页证明。

- （二）配置清单

| - 配置项目 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- |
| - 单通道注射泵 | - 1 | - 台 |
| - 紧固夹 | - 1 | - 个 |
| - 电源线 | - 1 | - 根 |
| - 使用说明书 | - 1 | - 份 |
| - 操作指南卡 | - 1 | - 份 |

- 二、微量注射泵（双通道）

（一）技术参数

- 1．▲双通道注射泵通过国家三类注册认证，提供注册证证明。

- 2．整机使用期限≥10年。

- 3．双通道每个通道独立运行，具有通道之间中继／联机功能。

- 4．注射精度≤±1.8％，机械精度≤±0.5％。

- 5．注射速度范围：0.01～2300ml／h，且最小速度和步进均为0.01ml／h。

- 6．快推速度范围：0.01～2300ml／h，且最小速度和步进均为0.01ml／h。

- 7．▲自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量，提供说明书证明。

- 8．支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50／60ml。

- 9．具有电动离合功能，加载注射器时不松开捏柄推杆也可自动感应制动，防止意外药液输入，提供彩页证明。

- 10．▲主机具有停止键硬按键，独立设计不与其他功能（如开关机、报警复位等）混用，确保操作安全，提供说明书证明。

- 11．▲主机具有多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备，提供说明书证明。

- 12．≥9种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、间断给药模式、TIVA模式。

- 13．▲支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注，提供说明书证明。

- 14．▲可选配TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚、瑞芬太尼、苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型，提供说明书证明。

- 15．≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，提供彩页证明。

- 16．支持药物库，可储存5000种药物信息。

- 17．▲支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持30种以上颜色，提供说明书证明。

- 18．在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

- 19．阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg。

- 20．具有阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升，并在屏幕上进行提示，提供说明书证明。

- 21．▲具有阻塞后自动重启注射功能，短暂性阻塞触发报警后，当泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动注射，提供说明书证明。

- 22．具有历史记录功能，可存储5000条历史记录。

- 23．锂电池工作时间≥6.5小时＠5ml／h。

- 24．防异物及进液等级≥IP44。

- 25．整机重量≤2.75kg。

- 26．满足EN1789标准，适合在救护车上使用。

- 27．▲支持升级接入同品牌中心监护系统，实现注射泵与同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看，提供彩页或说明书证明。

- 28．▲支持升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备的使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息，提供彩页证明。

（二）配置清单

| - 配置项目 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- |
| - 双通道注射泵 | - 1 | - 台 |
| - 紧固夹 | - 1 | - 个 |
| - 电源线 | - 1 | - 根 |
| - 使用说明书 | - 1 | - 份 |
| - 操作指南卡 | - 1 | - 份 |