韶关市中医院新型非接触式睡眠呼吸初筛仪采购项目参数要求
1.非接触式睡眠监测技术：无线穿戴。

2. 主机(睡眠呼吸初筛仪)利用无线技术获取人体呼吸波形、体动、心率，血氧采集配件 (医用脉搏血氧仪)利用红外/红外光反射式光电传感技术测定脉搏血氧饱和度及脉率。

3. 设备具有丰富的测量通道：包括但不限于呼吸、血氧、脉率、体动等。可获得呼吸事件发生时间、持续时间、 事件类型及总次数，并对睡眠呼吸事件、睡眠分期、血氧、脉率等进行分析。

4. 可监测符合国际标准的睡眠监测参数：睡眠起始时间、总睡眠时长(TST)、睡眠效率、浅睡期时长、 浅睡期占比、深睡期时长、深睡期占比、REM期时长、REM期占比、睡眠体动占比与幅度等。

5. 可监测符合国际标准的睡眠呼吸障碍监测参数：总呼吸事件数、总呼吸事件时间、呼吸事件时间占 总记录时间比例、平均暂停和低通气持续时长、最长暂停和低通气持续时长及发生的时间，支持事件分型，如：阻塞及低通气事件数、中枢性呼吸事件数、混合型呼吸事件数等。

6. 工作模式：设备支持切换成人/儿童工作模式。

7. 数据传输方式支持wifi及蓝牙

8. 脉率检测范围：≥30-240bpm，精度±2bpm。

9. 检测指标：呼吸率范围10-60次/分钟。呼吸率检测误差：15次/分-20次/分范围内，误差为±2次 /分；8次/分-14次/分、20次/分-60次/分范围内，误差为±2次/分。

10. 可测定人体手指指腹血样饱和度及脉率参数，形成数据图形，运用无线蓝牙传输方式入计算机后台系统。

11. 脉率检测指标：范围30-240bpm,精度±2bpm。

12. 血氧饱和度范围50-100%,精度±3%。

13. 血氧采集配件(医用脉搏血氧仪)有多种规格尺寸，垂直内径16mm-22mm可调，可适配不同手指尺寸的使用者。

14. 数据智能化管理平台，可在手机端、电脑端切换使用，包括但不限于直接提取、查看、分析、保存、打印报告。

15. 无耗材。

配置清单（此部分不得负偏离）：

1、睡眠呼吸初筛仪 1台

2、睡眠呼吸初筛仪电源适配器 1个

3、医用脉搏血氧仪 2个

4、医用脉搏血氧仪充电盒及充电转接头  2套

5、睡眠监测系统 1 套

