一、项目概括
（一）项目名称
韶关市生态环境监测站粤北基地实验室设备及配套设施搬迁服务项目
（2） 采购项目预（概）算
本项目总预算为人民币肆万捌仟伍佰元整（¥48,500.00）（含税）。中标供应商的投标报价及工作范围应被视为已完全满足本项目所要求的一切服务所需的全部费用及内容，若有任何漏项，均由中标供应商自行承担，采购人不再追加任何费用。
2、 需求清单
（1） 搬迁清单汇总表
	存放位置
	需搬运的仪器设备

	
	

	粤北基地实验室103
	9个货架

	
	

	粤北基地实验室201
	2台紫外分光光度计

	
	

	粤北基地实验室202
	1台冰箱、1台超声波清洗器、1台氮吹仪、1台固相萃取仪

	
	

	粤北基地实验室203
	1台旋转蒸发仪、1台冰箱

	
	

	粤北基地实验室205
	1台高压灭菌锅、1台离心机

	
	

	粤北基地实验室206
	1台微波消解仪、1台COD消解仪、1台COD快消仪、3个柜子

	
	

	粤北基地实验室207
	1台离子色谱

	
	

	粤北基地实验室208
	1台LC-MS

	
	

	粤北基地实验室209
	1台GC-MS、1套UPS

	
	

	粤北基地实验室210
	1台ICP、1套UPS

	
	

	粤北基地实验室211
	1台ICP-MS、1套UPS

	
	

	粤北基地实验室212
	1台原子荧光、1台索氏提取器

	
	

	粤北基地实验室214
	1台冷冻干燥机、1台生化培养箱、1台马弗炉

	
	

	粤北基地实验室215
	1台电热鼓风干燥箱

	
	

	
	

	粤北基地实验室217
	1个货架、7个柜子

	
	

	粤北基地实验室218
	1台翻转震荡仪、3个柜子

	
	

	粤北基地实验室219
	3个柜子

	
	

	粤北基地实验室220
	7个货架

	
	

	粤北基地实验室221
	6个货架

	
	

	粤北基地实验室222
	2个双锁试剂柜、4个柜子

	
	

	粤北基地实验室223
	1台冰箱、1个货架

	
	

	粤北基地实验室224
	1台振荡培养箱

	
	

	粤北基地实验室225
	1台纯水机

	
	


3、 技术指标要求
（1） 搬迁实施范围
中标供应商须负责实验室设备及配套设施的全面搬迁工作，具体包括但不限于：设备拆卸、专业包装防护、安全运输、在新址（韶关市武江区体育东路10号韶关市生态环境监测站）的重新安装及调试。搬迁范围覆盖本需求清单所列全部分析仪器、配套电源（含UPS）、储存柜、货架、实验辅助设备等各类资产。
（2） 搬迁前设备状态检查
中标供应商在搬迁实施前，须对所有待搬迁仪器设备进行全面的运行状态检查和性能记录，包括但不限于外观检查、通电测试、关键性能指标基线测试等。检查结果须形成书面状态报告，经采购人确认后方可开展搬迁工作。搬迁后，中标供应商须确保所有仪器设备的状态（含硬件完整性、软件运行、性能指标等）与搬迁前检查记录保持一致。若出现状态差异，由中标供应商负责无偿修复至原状。
（3） 搬迁后安装调试与专项维修
1.中标供应商须在设备迁入新址后，按照各设备的技术规范完成安装、接线、气路连接、水电路连接等全部复原工作，并进行全面调试，确保每台设备能够正常启动、稳定运行且满足原有实验精度要求。
[bookmark: _GoBack]2.针对本次搬迁范围内的ICP-MS设备，中标供应商须负责对其该设备进行故障排查与维修，确保该设备功能恢复正常，能够正常联机、通讯及采集数据。维修所需配件、工具及人工费用均由中标供应商承担，已包含在投标报价内。
（4） 搬迁过程保护与运输要求
1.中标供应商应根据设备精密程度，采用适当的减震、防潮、防静电、防倾斜等专业包装措施，运输过程中须使用气垫车或具有减震功能的专用车辆，确保精密仪器不受振动、冲击和温湿度变化的影响。
2.对于大型或特殊设备，应制定专项吊装、搬运方案，明确使用机械工具及操作流程，确保人员和设备安全。
四、服务要求
（一）搬迁方案编制与报批
中标供应商应在中标后、搬迁实施前，根据实际踏勘情况，编制详细的搬迁实施方案，内容须至少包括：
1.各设备的搬运方式、所用机械及辅助工具；
2.搬迁实施的具体时间计划及进度安排；
3.需采购人配合提供的条件（如电力、场地、人员协助等）；
4.应急预案及风险防控措施。
搬迁方案须报送采购人审核批准后方可实施，实施过程中须严格遵照执行。未经采购人书面同意，不得擅自变更方案。
（2） 设备状态确认与交接
搬迁前，中标供应商须与采购人共同完成设备状态确认，签署状态记录文件。搬迁安装调试完成后，开展验收工作。验收合格后，双方签署设备移交确认单，视为服务交付完毕。
（三）损坏赔偿责任
自搬迁开始至最终验收合格前，若因中标供应商操作不当、防护不足或运输事故等导致任何物品损坏、性能下降或数据丢失的，中标供应商须按照采购人提供的物品原值或声明价值予以全额赔偿，并承担由此产生的所有修复、更换及维修费用。
（四）人员资质要求
中标供应商派出的项目负责人及主要技术人员应具备实验室精密仪器搬迁经验，熟悉所涉主要设备（LC-MS、GC-MS、ICP-MS、ICP、离子色谱等）的结构和操作规范。项目实施人员须持相关设备搬迁维修经验或设备厂家培训证明，并在方案中予以说明。
（五）时限要求
中标供应商须在合同签订后10个自然日内（具体天数由采购人根据实际情况确定）完成全部搬迁、安装、调试、维修及验收工作。若因中标供应商原因造成工期延误，采购人有权按合同约定追究其违约责任。
五、其他说明
1.本项目为交钥匙工程，中标供应商的报价应涵盖人工、材料、包装、运输、保险、吊装、安装调试、维修及人工费、税费及所有不可预见费用，采购人不再支付任何额外费用。
2.投标供应商应充分了解项目现场情况，自行评估搬迁难度和风险，合理报价。
3.本采购需求及实施方案作为合同附件，与合同具有同等法律效力。
