麻醉机技术参数

- ▲气动电控呼吸机，中文界面，彩色触摸显示屏≥7英寸，波形最多支持显示≥3通道。内置彩色触摸屏，上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态。

- 气源：具有氧气气源及接口。氧气、空气流量范围0～15L/min，笑气流量范围0～10L/min。快速充氧范围25-75L/min。

- 后续可升级附加吸氧功能，无需开机即可给病人吸氧。

- APL阀门，可选配快排功能。后续可选配升级附加新鲜气体出口，可以直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管回路。

- ▲具备加热与集水系统，保证回路不受积水影响。

- ▲后续可支持升级CO2旁路功能，可术中不关机更换钠石灰；负压排痰系统和主动式废气排放系统

- 后续可升级氧电池实时监测氧浓度，检测范围：18～100%。

- 后备电池≥2200mAh，后续可选配升级≥4400 mAh，最多支持6小时运行。

- ▲通气模式：容量控制、手动通气、电子PEEP；后续可选配升级压力控制、SIMV-VC、SIMV-PC（触发窗范围手动可调）、CPAP/PSV、PRVC、SIMV-PRVC、PSVpro。

- 容量控制下潮气量设定范围:20～1500ml。

- 呼吸频率设定范围:5～100 次/分钟。

- 吸呼比设定范围:4:1～1:10。

- 压力限制设定范围:10～100 cmH2O。

- 具备同步间歇指令通气：通气触发窗调节范围：5%～90%；触发流速和压力调节范围：0.2 L /min～15 L/min和-20 cmH2O～-1cmH2O；吸气中止水平调节范围：5%～80%。

- 具备窒息保护功能：窒息压力调节范围：3cmH2O～60cmH2O。窒息吸呼比调节范围：4：1～1：8。窒息时间调节范围：10～30s。

- 标配工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术体外循环模式（一键式操作）。

- 具备60小时迷你趋势显示，可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示。可保持2000条报警记录。

- ▲监测参数：呼吸频率、潮气量、吸呼比、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气阻、顺应性；实时压力时间、流速时间、容积时间呼吸波形描记并同屏显示。支持高端监测功能：可选配环图功能，包括P-V、F-V、P-F三种。

- 气阻监测范围：0～600cmH2O/(L/s)，顺应性监测范围：0～300 mL/cmH2O。

- ▲后续可选配升级呼吸末二氧化碳模块、麻醉气体模块、顺磁氧模块、麻醉深度模块。可术中热插拔使用，无需关机重启；开机状态下即可更换。模块可在麻醉机插槽与监护仪插件位之间通用。监测参数需与呼吸机参数同屏显示。

病人监护仪技术参数

- 外观设计

  - 便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰；

  - ▲主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置；（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告或产品彩页证明）

  - ≥12英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率≥800*600；

  - 标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时；

  - 安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型；

  - 主机使用寿命≥10年；

  - 整机防水等级≥IPX1；

  - 主机工作环境温度范围：0～40°C；

  - 主机工作环境湿度范围；15～95%。

- 监测参数

  - 标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数。

- 心电：

  - 标配3/5导心电；

  - 具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能；

  - ▲支持直流偏置电压≥±800mv，系统噪声≤25μv；（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）

  - ▲监护模式下支持共模抑制能力＞106dB；（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）

  - 具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；

  - ▲支持≥33种心律失常分析（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）

  - ▲具有心率变异性分析功能，可测量RR间期的均值、全部窦性心博RR间期的标准差、全部相邻RR间期长度之差的均方根等，反映心脏自主神经系统情况；（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）

  - ▲具有ST段分析和STView功能，可实时监测ST段，测量范围-2.5mV～+2.5mV；（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）

  - 具有QT/QTc测量功能。

- 血氧：

  - 血氧测量范围：0%-100%；

  - 脉率测量范围：20bpm-300bpm；

  - ▲支持升级Masimo血氧，可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%；（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）

  - 具有与NIBP同侧测量功能。

- 无创血压：

  - 测量范围：

    - 成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg；

    - 小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg；

    - 新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10 mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg；

  - 血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；

  - 具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；

  - 具有辅助静脉穿刺功能。

- 体温：

  - 具有双通道体温监测，可提供体温差值显示；

  - 支持体表和腔内两种体温探头类型。

- 软件功能

  - 支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面；

  - 用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；

  - 支持计时器功能，可以同时显示≥4个计时器；

  - 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能；

  - 本机自身支持≥2400小时趋势图/表、≥3500组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥72小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾；

  - 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式等≥5种工作模式。