## 项目3 实验室小型仪器设备采购
项目3： 实验室小型仪器设备采购 |  |  |  |  | 注意：采购文件中如存在前后不一致或可能引起歧义的内容，请及时与采购方联系，最终解释权归采购方所有。
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 效果图 | 侧面参考图
1 | 步入式通风柜 | 1、柜体部分 ①主框架：采用≥1.0mm厚度冷轧钢板制作框架,钢构件表面经高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂经180°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。带4个水龙头及对应排水槽。 ②前立柱环氧树脂粉末喷涂，涂层厚度 ≥75μm，抗腐蚀、表面光滑均匀、色泽一致；可安装控制面板、水电气等终端设备，可简易拆卸。 ③内衬及导流板：采用5mm抗倍特化学积层板，所有外露边缘需平整光滑不刮手，两边内侧板配一体成型检修门以方便维修。 ④视窗：双段式可移动视窗。采用5mm钢化玻璃，表面丝印安全警示标识。窗框及导槽采用铝锭经专业模具拉伸成型后，表面经环氧树脂粉末喷涂经高温固化，涂层厚度 ≥75μm。上下滑动自如，可停留在任意高度。 ⑤带冷凝水回收装置的集气罩：通风柜集气罩，而且导流层内设置冷凝水自动收集装置。 ⑥同步带和人字齿同步带轮：通风柜升降采用同步带，内侧人字齿状结构。 ⑦照明：采用铝材LED三防灯，隐藏于导流板下。 ⑧配排水槽。排水槽为钢制矮台，框架采用厚度为1.5mm的方管制作，钢表面防经锈及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度 ≥75μm，带PP排水槽及水龙头。 2、通风柜接入原来通风管路。 3、步入式通风柜尺寸及其对应排水槽尺寸按照图例进行。 | 1台 | =DISPIMG("ID_2CAA2798FA284494A26D35C081139743",1) | =DISPIMG("ID_8C5CC89208CC4AA795611CFBA678395C",1)
2 | LabTech EG37B hot pIate电热板 | 1、电源:220V±10%,50Hz±5%,3200w 2、温度范围:室温~370℃ 3、控温精度:±2℃ 4、 控制方式:PlD控制LCD数字显示 5、加热材质:石墨 6、 控制器尺寸:160×200×130mm 7、工作面积:540×360mm | 1台
3 | 4联循环水真空泵 | 涡轮涵道式结构，带散热风扇，具备4个抽气头，4个独立真空表对应4个抽气头，单头抽气量大于10L/min，具备逆流止回阀，全铜电机，配套4组防腐泵头和防腐真空瓶 | 1台
备注： 1.交货期：合同签订起45日内交付全部货物并安装、调试完毕（提供承诺函并加盖公章）。 2.服务地点：韶关市本部监测大楼及韶关学院分场所。 3.资质要求：步入式通风柜的安装团队应具有建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质；电子与智能化工程专业承包二级（或以上）资质（提供佐证材料并加盖公章）。 4.验收要求： （1）供应商应完全响应采购人采购需求，不得有偏离。 （2）因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。 （3）产品为全新未使用过的原厂合格正品，表面无划损、无任何缺陷隐患。 （4）质保期3年，在质保期内出现的质量问题，乙方应在接到甲方通知后2小时内通过电话等远程方式进行初步诊断与指导，若故障无法远程解决，乙方应在48小时内派遣合格的工程师抵达现场进行处理（提供承诺函并加盖公章）。
预算：48000元，包括包装、运输等一切费用。报价要求详见“采购公告”。