附件3

一、动态血压记录器主要功能及技术参数
	序号
	动态血压监测仪技术参数

	1
	支持长达24小时以上的长时间记录。

	2
	多种记录时间间隔可供选择（包括但不限于10,15,20,30,60,90,120min等间隔可调）。

	3
	测量方法：逐步释压震荡测量法。（包括但不限于）

	4
	加压释压方式：自动加压、自动排气。（包括但不限于）

	5
	支持过压保护：当袖带内压力大于40kPa（300mmHg）时，袖带能够自动释压。

	6
	支持释压保护：袖带加压过程中取掉电池，袖带能够自动释压。

	7
	支持掉电数据保护。记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据。

	8
	袖带气密性，1分钟内压力下降值不大于0.6kPa。

	9
	高精度血压测量：5.3kPa~38.7kPa(40mmHg~290mmHg)，误差不大于±0.4kPa(±3mmHg)。

	10
	血压数据可读至HOLTER系统内，实现动态血压、动态心电数据二合一报告。（包括但不限于）

	11
	屏幕要求为液晶点阵屏显示，可显示全程记录的全部血压趋势图，可显示收缩压、舒张压、脉搏及工作状态信息。

	12
	支持自动重测功能。对错误数据可进行自动重测。

	13
	具备实时时钟功能，能够显示当前时间。

	14
	能够监测患者体位状态以及运动强度。

	15
	可测量房颤病人的血压数值（提供证明材料）。

	16
	可测量高度房室传导阻滞病人的动态血压（提供证明材料）。

	17
	动态血压监护仪自动零位置调整功能。

	18
	供货设备须与现有在用设备完全兼容、配套使用、硬件接口、软件系统等无适配冲突，可对接原有设备实现完整功能运行。


配置清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	动态血压记录器
	个
	1

	2
	动态血压记录器背套
	个
	1

	3
	动态血压记录器袖带
	个
	1

	4
	说明书
	本
	1


三、动态心电记录器主要功能及技术要求

1.具备特殊事件按钮。

2.记录器采用固化式闪存，无SD卡，防病毒侵入设计，且回放速度更快。

3.普通心电采集4096HZ。

4.支持独立起搏通道，起搏采样率10000HZ

5.3导、12导联根据导联线自动识别。

支持24小时以上连续记录。

供货设备须与现有在用设备完全兼容、配套使用、硬件接口、软件系统等无适配冲突，可对接原有设备实现完整功能运行。
四、配置清单
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	动态心电记录器
	个
	1

	2
	12导心电导联线
	条
	1

	3
	背包和背带
	个
	1

	4
	说明书
	本
	1


