附件

除颤仪参数需求：
1、主机重量≤4.5KG彩色，显示屏≥7英寸，最多可显示4道监护参数波形，有高对比度显示界。

2、采用双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

3、同步除颤和手动除颤中，能量≥25档，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。（提供产品检验报告或产品说明书证明）

4、除颤充电迅速，在电池供电情况下，充电至200J<3s，充电至360J<7s

5、具有ST段监测功能以及ST片段保存功能，测量范围≥-2.5-2.5mV。（提供产品检验报告或产品说明书证明）

6、支持共模抑制能力＞106d，直流极化电压≥±850mv；（提供产品检验报告或产品说明书证明）

7、血氧可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%；（提供产品检验报告或产品说明书证明）

心电监护仪参数需求：
1、具有12英寸彩色LED背光液晶触摸屏，整机无风扇设计，降低环境噪音干扰；

2、主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置；（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告或产品彩页证明）

3、标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数。

4、支持≥33种心律失常分析（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）

5、支持升级Masimo血氧，可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%；（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）

6、具有ST段分析和STView功能，可实时监测ST段，测量范围-2.5mV～+2.5mV；（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）

心电图机参数需求
1、导联：12导联同步采集、≥5.6英寸液晶屏，具有隐藏式提手。

2、耐极化电压：±650mV，共模拟制比：≥105dB，时间常数：≥5S

3、增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。

4、记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

5、具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

6、通过CFDA、CE认证

