附件1
生物显微镜+彩色成像系统技术参数
1 显微镜主机部分：

▲1.1 光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。可实现观察方法：明场、偏光观察，带简易偏光，检偏镜和起偏镜各一个，起偏镜可旋转角度≥90°；可升级相差，微分干涉，PlasDIC，荧光。

1.2 同轴粗微调焦机构，粗调一圈≤4mm，微调一圈≤0.4mm及最小刻度≤4μm，内置免调节防下滑机构，不采用易损的外部松紧调节环。

1.3 明场照明装置

▲1.3.1主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜的光强度。

1.3.2内置透射光科勒照明器，高亮度高演色性LED长寿命光源，功率10W，大于60000小时使用寿命，无需额外供电。

▲1.4 机身具有六位透射光滤片转轮。

1.5 载物台：高抗磨损性圆角、无槽金属阳极化处理载物台，载物台手柄松紧度高度可调，玻片样品夹持器。

▲1.6宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转，实现≥40mm观察高度调节。具有光闸功能，荧光观察时可屏蔽外界光进入目镜造成的干扰。

1.7  10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm，双目屈光度可调。

▲1.8  6位编码型物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。 

1.9  全套高品质物镜：

平场消色差物镜 5×，数值孔径：NA≥0.12;

平场消色差物镜 10×，数值孔径：NA≥0.25;

平场消色差物镜 20×，数值孔径：NA≥0.45;

平场消色差物镜 40×，数值孔径：NA≥0.65;

平场消色差物镜 100×，数值孔径：NA≥1.25;

1.10 聚光镜：非摆动式聚光镜：NA≥0.9/1.25。在5x物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置。

1.11主机架上下分体，可加垫高模块，增大样品空间，不用化学药品的绿色环保防霉技术。

▲1.12 样品空间：视标本厚度的不同以及配置不同，样品空间从0-110mm连续可调,满足大样本的观察需要。

▲1.13集成节能和为了延长照明寿命的Eco-mode，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态。

1.14机身有快速拍摄图像按钮。

2.显微镜彩色成像系统技术指标： 

▲2.1芯片尺寸≥1英寸；物理像素≥2000万；

2.2 像素大小≥2.40μm x 2.40μm

▲2.3 采集速度≥15帧@2000万, 53帧@500万，67帧@200万；
2.4 位数：16 bit , 8 bit

2.5 曝光时间：18 μs - 15 s

3.专业分析软件

3.1 控制采集:一键采集,图像格式可选择:JPEG/BMP/PNG/TIFF

3.2 测量:静态图像的两点间距、平行线距、角度、弧度、圆半径、任意多边形的面积、周长等多种测量方式.

3.3 实时图像拼接：动态的捕捉定量位移后的图像后自动后台无缝拼接，完美展现超大视野全景显微图像，

3.4 实时景深融合:对不同焦平面的光学显微镜图像(同一视场)的图像进行融合,可以实现在高倍显微镜下对大落差样品表面的整体观察,解决显微镜景深小的问题。

3.5 图像处理：可提供以下图像处理操作：图像调整、图像染色、荧光合成、高级计算成像、二值化、直方图、图像平滑、滤色/提色/反色。可以对图像进行反卷积。

4.4.图像处理工作站：CPU：核心数≥20核 28线程，主频≥2.1GHz；内存≥32G；固态硬盘≥256G，机械硬盘≥4T；独立显卡，显存≥6G；3.0USB接口≥4个，带HDMI接口；采用正版操作系统，采用满足国家网络数据安全要求的CPU、内存和硬盘，与仪器控制软件可以相连，配套≥24寸图文显示设备（1080P IPS面板 60Hz，带HDMI接口）。5.配置清单：

5.1显微镜主机   1台；

5.2三目观察筒   1个；

5.3 10倍目镜     2个

5.4载物台       1个；

5.5 LED照明光源  1个

5.6 聚光镜       1个

5.7 物镜5X/10X/20X/40X/100X   各 1个

5.8 目镜十字定位片            1个

5.9 目镜测微尺                1个

5.10成像系统（含图像处理软件） 1个

5.11 图像处理工作站            1套

6▲售后服务

6.1.供应商必须保证投标的货物是原装正品，提供销售代理资格证复印件或设备制造商出具针对本次项目的授权文件原件；

6.2.整机免费保修不少于2年，提供设备制造商出具的售后承诺函；

6.3.到货后，派遣至少1名厂家工程师免费安装调试并现场培训，培训人数不限，确保用户能够独立使用设备。
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