附件：

维修升级设备清单及技术服务要求

设备清单

	序号
	仪器名称
	品牌型号
	购置日期/投入使用日期
	数量
	设备存放地点

	1
	噪声振动测量仪器
	爱华仪器AWA6292型
	2025年
	1
	乳源分站

	2
	噪声振动测量仪器
	爱华仪器AWA6292型
	2025年
	1
	南雄分站

	3
	声级计
	爱华智能AHAI-6256型
	2026年
	11
	市区4台，各县分站1台

	4
	紫外差分烟气综合分析仪
	金仕达GH-6037型
	2024年
	1
	乳源分站

	5
	紫外差分烟气综合分析仪
	金仕达GH-6037型
	2025年
	1
	始兴分站

	6
	紫外差分烟气综合分析仪
	金仕达GH-6037型
	2024年
	1
	新丰分站

	7
	自动烟尘/气测试仪
	金仕达GH-60E型
	2024年
	1
	乐昌分站

	8
	自动烟尘/气测试仪
	金仕达GH-60E型
	2024年
	1
	曲江分站

	9
	自动烟尘/气测试仪
	金仕达GH-60E型
	2024年
	2
	翁源分站

	10
	红外烟气综合分析仪
	青岛国瑞GR-3027型
	2024年
	1
	乐昌分站

	11
	大流量低浓度烟尘/气测试仪（18款）
	青岛崂应3012H-D型
	2019年
	1
	乳源分站

	12
	大流量低浓度烟尘/气测试仪
	青岛崂应3012H-D型
	2021年
	1
	乐昌分站

	13
	大流量低浓度烟尘/气紫外测试仪
	青岛崂应3012H-D型
	2025年
	11
	市区4台（其中2台需更换氧传感器），各县分站1台

	14
	低浓度自动烟气测试仪
	青岛众瑞ZR-3260D型
	2021年
	1
	始兴分站


技术要求说明：

1.上述设备均须加装北斗定位模块、北斗授时模块，并升级软件实现操作日志自动记录（含操作时间及操作内容）、数据自动保存与打印；

2.定位功能须能自动记录设备地理位置（经纬度），定位信息与测量结果绑定存储于设备本地，并可随测量数据一并导出；

3.授时功能须通过卫星或网络技术为设备提供准确时间，时间不可人为修改；

4.操作日志须自动记录并保存设备维护、测试、参数修改等操作内容及操作时间，可查询调阅；

5.数据自动保存与打印功能须涵盖监测过程中输入和输出的数据及参数设置信息；

6.升级完成后，设备须能通过蓝牙、网络等方式将测量结果及定位、授时等信息传输至信息管理系统或手持终端。
服务要求：

1.供应商须在合同签订后30个工作日内完成全部设备的维修升级及调试；

2.维修升级完成后须配合采购人进行功能验证，确保各项防篡改功能符合《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（2025年）》及条文释义要求；

3.服务完成后，供应商须提交每台设备的维修升级清单（含加装模块型号、软件版本号）及功能验证记录，作为采购人验收依据；
4.提供不少于1年的质保期，质保期内出现本次维修升级的功能故障须免费维修；

5.维修升级过程中不得改变设备原有计量性能，涉及计量参数的须提供校准或检定合格证明。

6. 维修升级方式由供应商根据设备情况自行选择：可由厂商技术人员上门进行维修升级，也可将设备邮寄至厂商进行升级，相关上门服务费、邮寄费均已包含在报价内，采购人不再另行支付。
